Załącznik nr 1 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAW ENDOSKOPOWY
	L.P.
	Opis Parametrów
	Wymagane wartości graniczne
	Wartości, Parametry, Dane techniczne (wypełnia wykonawca)
	Punktacja

	1. 
	Producent

	Podać
	
	Bez punktacji

	2. 
	Typ / Model   

	Podać
	
	Bez punktacji

	3. 
	W pełni fabrycznie nowy,  nieużywany, 
nierekondyncjonowany, nie powystawowy -  rok produkcji co najmniej 2021
	Podać
	
	Bez punktacji

	WIDEOKOLONOSKOP

	4. 
	Obrazowanie w standardzie HDTV1080p
	TAK
	
	Bez punktacji

	5. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego.
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Grubość  sondy endoskopowej max. 12,8 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	7. 
	Grubość  końcówki sondy endoskopowej max. 13,2 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	8. 
	Kanał roboczy max. 3,7 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	9. 
	Zginanie końcówki Endoskopu: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o
	TAK
	
	Bez punktacji

	10. 
	Pole widzenia min. 170o
	TAK
	
	Bez punktacji

	11. 
	Kanał irygacyjny Water Jet
	TAK
	
	Bez punktacji

	12. 
	Ilość przycisków w głowicy endoskopu ,dowolnie programowalnych  do sterowania funkcjami procesora min. 4 szt
	TAK
	
	Bez punktacji

	13. 
	Funkcja zmiany sztywności sondy pokrętłem w głowicy endoskopu
	TAK
	
	Bez punktacji

	14. 
	Miejsce dodatkowego zagięcia endoskopu w części dystalnej sondy, ułatwiające pokonywanie zagięć w przewodzie pokarmowym pacjenta.
	TAK
	
	Bez punktacji

	15. 
	Przełożenie rotacji sondy wokół własnej osi przeciwdziałające zapętlaniu sondy - identyczne na całej długości sondy. Przeniesienie siły 1:1.
	TAK
	
	Bez punktacji


	16. 
	Długość sondy roboczej max.1680 mm  
	TAK
	
	Bez punktacji

	17. 
	Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających.
	TAK
	
	Bez punktacji

	18. 
	Typ konektora – jednogniazdowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	19. 
	Pełna współpraca z oferowanym procesorem obrazu i źródłem światła
	TAK
	
	Bez punktacji

	20. 
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	Bez punktacji

	21. 
	Konektor jednogniazdowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	22. 
	Endoskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających.
	TAK
	
	Bez punktacji

	23. 
	Endoskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	24. 
	Endoskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną 
	TAK
	
	Bez punktacji

	25. 
	Możliwość pełnej współpracy  z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE.
	TAK
	
	Bez punktacji

	WIDEOGASTROSKOP HD nr 1

	26. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego.
	TAK
	
	Bez punktacji

	27. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	
	Bez punktacji

	28. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne
	TAK
	
	Bez punktacji

	29. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 9,2 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	30. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9,2 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	31. 
	Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm 
	TAK
	
	Bez punktacji

	32. 
	Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm 
	TAK
	
	Bez punktacji

	33. 
	Pole widzenia min. 140°
	TAK
	
	Bez punktacji

	34. 
	Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°
	TAK
	
	Bez punktacji

	35. 
	Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	36. 
	Standardowy uchwyt z czterema przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	
	Bez punktacji

	37. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.
	TAK
	
	Bez punktacji

	38. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.
	TAK
	
	Bez punktacji

	39. 
	Współpraca z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	40. 
	Pełna współpraca z systemem rejestracji multimediów i raportowania ENDOBASE
	
	
	Bez punktacji

	41. 
	Możliwość mycia w myjniach ETD
	TAK
	
	Bez punktacji

	42. 
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	Bez punktacji

	43. 
	Gastroskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających.
	TAK
	
	Bez punktacji

	44. 
	Gastroskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	45. 
	Gastroskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną
	TAK
	
	Bez punktacji

	46. 
	Możliwość pełnej współpracy  z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE.
	TAK
	
	Bez punktacji

	WIDEOGASTROSKOP HD nr 2

	47. 
	Obrazowanie w wąskim paśmie światła realizowanym poprzez filtr optyczny oraz cyfrowy. Widmo pasma czerwonego wycinane w źródle światła za pomocą filtra optycznego.
	TAK
	
	Bez punktacji

	48. 
	Kompatybilny z funkcją zapewniającą ulepszone obrazowanie w białym świetle (tekstura i kolor)
	TAK
	
	Bez punktacji

	49. 
	Kompatybilny z funkcją czerwonego obrazowanie dichromatyczne
	TAK
	
	Bez punktacji

	50. 
	Średnica sondy endoskopowej maks. 9 mm
	TAK/NIE
	
	9mm - 0 pkt.

mniej niż 9mm – 10 pkt

	51. 
	Średnica końcówki sondy endoskopowej maks. 9 mm
	TAK/NIE
	
	9mm - 0 pkt.

mniej niż 9mm – 10 pkt

	52. 
	Kanał roboczy o średnicy min. 2,8 mm 
	TAK
	
	Bez punktacji

	53. 
	Głębia ostrości min. od 2 do 100 mm 
	TAK
	
	Bez punktacji

	54. 
	Pole widzenia min. 140°
	TAK
	
	Bez punktacji

	55. 
	Zginanie końcówki endoskopu min. Góra: 210°, Dół: 90°, Lewo: 100°, Prawo: 100°
	TAK
	
	Bez punktacji

	56. 
	Długość robocza sondy endoskopowej maks. 1030 mm
	TAK
	
	Bez punktacji

	57. 
	Kanał irygacyjny Water Jet
	TAK
	
	Bez punktacji

	58. 
	Ergonomiczny uchwyt z min. 4 przyciskami programowalnymi do sterowania funkcjami procesora
	TAK
	
	Bez punktacji

	59. 
	Aparat o klasie szczelności min. IPX7.
	TAK
	
	Bez punktacji

	60. 
	Typ konektora – jednogniazdowy, wodoodporny.
	TAK
	
	Bez punktacji

	61. 
	Współpraca z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	62. 
	Pełna współpraca z systemem rejestracji multimediów i raportowania ENDOBASE
	
	
	Bez punktacji

	63. 
	Możliwość mycia w myjniach ETD
	TAK
	
	Bez punktacji

	64. 
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor a także możliwość identyfikacji w systemie sczytywania RfiD (zbliżeniowo) np. przez myjnię czy szafę endoskopową kompatybilna z oferowanym systemem raportowania poprawności procesów mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	Bez punktacji

	65. 
	Gastroskop w pełni szczelny, niewymagający nakładek uszczelniających.
	TAK
	
	Bez punktacji

	66. 
	Gastroskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym
	TAK
	
	Bez punktacji

	67. 
	Gastroskop kompatybilny z posiadaną myjnią endoskopową ETD i oferowaną
	TAK
	
	Bez punktacji

	68. 
	Możliwość pełnej współpracy  z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE.
	TAK
	
	Bez punktacji


	  PROCESOR OBRAZU

	69. 
	Standard obrazowania: 1080p
	TAK
	
	Bez punktacji

	70. 
	Wyjścia / wejścia sygnału min. : DVI-D, HD-SDI x3 , S-video, Composite
	TAK
	
	Bez punktacji

	71. 
	Wejścia sygnału min. HD-SDI 
	TAK
	
	Bez punktacji

	72. 
	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire.
	TAK
	
	Bez punktacji

	73. 
	Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	74. 
	Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. 
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt.
TAK – 10 pkt

	75. 
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących zdjęcia z badań–załączony USB Stick
	TAK
	
	Bez punktacji

	76. 
	Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF
	TAK
	
	Bez punktacji

	77. 
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	TAK
	
	Bez punktacji

	78. 
	Trzy tryby przesłony automatycznej min. : auto, maksymalny, średni.
	TAK
	
	Bez punktacji

	79. 
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu, również po jego zatrzymaniu
	TAK
	
	Bez punktacji

	80. 
	Funkcja ZOOM min.  od x 1,2
	TAK
	
	Bez punktacji

	81. 
	Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min. 2, na klawiaturze – min. 4.
	TAK
	
	Bez punktacji

	82. 
	Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF, CF 
	TAK
	
	Bez punktacji

	83. 
	Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami
	TAK
	
	Bez punktacji

	84. 
	Możliwość pełnej współpracy  z systemem rejestracji badan i raportowania ENDOBASE.
	TAK
	
	Bez punktacji

	ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

	85. 
	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany
	TAK
	
	Bez punktacji

	86. 
	Funkcja obrazowania w wąskim paśmie światła, poprzez wycięcie widma pasma czerwonego dzięki zjawisku wywołanemu poprzez umieszczenie filtra optycznego w źródle światła
	TAK
	
	Bez punktacji

	87. 
	Lampa Ksenon 300W 
	TAK
	
	Bez punktacji

	88. 
	Zapasowa żarówka o mocy 35 W, włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej.
	TAK
	
	Bez punktacji

	89. 
	Ręczna regulacja mocy światła min. +/- 8 stopni od pozycji 0
	TAK
	
	Bez punktacji

	90. 
	Pompa insuflacyjna 4 poziomy (0-1-2-3 )
	TAK
	
	Bez punktacji

	91. 
	Pełna współpraca z posiadanymi wideoendoskopami giętkimi GIF, CF
	TAK
	
	Bez punktacji

	92. 
	Pełna współpraca z oferowanymi endoskopami
	TAK
	
	Bez punktacji

	WÓZEK ENDOSKOPOWY MEDYCZNY

	93. 
	Zasilanie centralne wózka
	TAK
	
	Bez punktacji

	94. 
	Wózek wyposażony fabrycznie w transformator separujący umożliwiający podłączenie  12 urządzeń.
	TAK/NIE
	
	NIE – 0 pkt.
TAK – 10 pkt

	95. 
	Wózek wyposażony w wysuwaną półkę na klawiaturę z uchwytem i ramię do montażu monitora kompatybilne z monitorem, które umożliwia ułożenie monitora także poza obrysem wózka.
	TAK
	
	Bez punktacji

	96. 
	Podstawa jezdna z blokadą min. dwóch kół.
	TAK
	
	Bez punktacji

	97. 
	Wieszak na dwa endoskopy montowany na wózku z lewej lub prawej strony.
	TAK
	
	Bez punktacji

	98. 
	Uchwyt na butlę do ssaka endoskopowego
	TAK
	
	Bez punktacji

	99. 
	Pojemnik uniwersalny zamontowany na wózku
	TAK
	
	Bez punktacji

	100. 
	Uchwyt na butlę CO2 zamontowany na wózku
	TAK
	
	Bez punktacji

	MONITOR MEDYCZNY

	101. 
	Przekątna ekranu min.: 31,5 ”
	TAK
	
	Bez punktacji

	102. 
	Technologia panelu: LCD TFT z aktywną matrycą
	TAK
	
	Bez punktacji

	103. 
	Podświetlenie: LED 
	TAK
	
	Bez punktacji

	104. 
	Rozdzielczość: min. 3840 × 2160
	TAK
	
	Bez punktacji

	105. 
	Proporcje ekranu: 16:9 
	TAK
	
	Bez punktacji

	106. 
	Jasność min. : 450 cd/m
	TAK
	
	Bez punktacji

	107. 
	Kąt widzenia min. : 178°
	TAK
	
	Bez punktacji

	108. 
	Kontrast min. : 1000:1
	TAK
	
	Bez punktacji

	109. 
	Wejścia sygnału 4K: 12G-SDI ×2, Display Port ×1, HDMI ×1
	TAK
	
	Bez punktacji

	110. 
	Wyjścia sygnału 4K min. : 12G-SDI ×2 
	TAK
	
	Bez punktacji

	111. 
	Wejścia sygnału 2K min. : 3G-SDI ×1, DVI-D ×1
	TAK
	
	Bez punktacji

	112. 
	Wyjścia sygnału 2K min. : 3G-SDI ×1
	TAK
	
	Bez punktacji

	113. 
	wzmocnienie obrazu struktur i koloru, wyświetlenie wielu obrazów (PIP/POP)
	TAK
	
	Bez punktacji

	114. 
	Funkcja klonowanie zawartości monitora wraz z obrazem PIP/POP w rozdzielczości 4K/HD na drugi monitor.
	TAK
	
	Bez punktacji

	115. 
	Funkcja skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K
	TAK
	
	Bez punktacji

	116. 
	Wbudowany zasilacz monitora
	TAK
	
	Bez punktacji

	POMPA WODNA WATER JET

	117. 
	Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor
	TAK
	
	Bez punktacji

	118. 
	Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak:  gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, endosonografy
	TAK
	
	Bez punktacji

	119. 
	Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy
	TAK
	
	Bez punktacji

	120. 
	Wyświetlacz LED wskazujący aktualną moc pompy
	TAK
	
	Bez punktacji

	121. 
	Możliwość sterowania za pomocą sterownika nożnego jak i sterowanie przyciskiem z głowicy endoskopu przez posiadane modele procesorów wideo
	TAK
	
	Bez punktacji

	122. 
	Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia
	TAK
	
	Bez punktacji

	123. 
	Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s. ciągłej pracy.
	TAK
	
	Bez punktacji

	124. 
	Regulacja mocy przepływu – 9 stopni
	TAK
	
	Bez punktacji

	125. 
	Pojemnik na wodę  2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody 
	TAK
	
	Bez punktacji

	126. 
	Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą
	TAK
	
	Bez punktacji

	SSAK ENDOSKOPOWY 

	127. 
	Butla uniwersalna do wkładów  min.2 litry,
	TAK
	
	Bez punktacji

	128. 
	Wkład jednorazowy – 30 sztuk
	TAK
	
	Bez punktacji

	129. 
	Nominalna moc ssania – min 93 kPa
	TAK
	
	Bez punktacji

	130. 
	Maksymalny przepływ powietrza – min 50l/min
	TAK
	
	Bez punktacji

	131. 
	Zabezpieczenie przed przelaniem
	TAK
	
	Bez punktacji

	132. 
	Płynna regulacja mocy ssania
	TAK
	
	Bez punktacji

	INSUFLATOR CO2

	133. 
	Kompaktowy rozmiar umożliwiający ustawienie na wózku endoskopowym.
	TAK
	
	Bez punktacji

	134. 
	Regulowany system podawania gazu poprzez odpowiednie dreny.
	TAK
	
	Bez punktacji

	135. 
	Trzy stopnie ustawienia czasu podawania gazu: Long, Short, OFF (brak limitu).
	TAK
	
	Bez punktacji

	136. 
	Butelka woda-gaz kompatybilna z  posiadanym i oferowanym źródłem światła oraz z posiadanymi i oferowanymi endoskopami bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów umożliwiając insuflację CO2
	TAK
	
	Bez punktacji

	137. 
	 Zawór woda/gaz uniemożliwiający wydostawanie się CO2 poza obieg kompatybilny z posiadanymi endoskopami CFi GIF i oferowanymi endoskopami.
	TAK
	
	Bez punktacji

	138. 
	Maksymalne ciśnienie 45 kPa
	TAK
	
	Bez punktacji

	139. 
	Zasilanie z możliwością bezpośredniego podłączenia do wózka endoskopowego poprzez gniazdo: 230V IEC: C14
	TAK
	
	Bez punktacji

	Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy

	140. 
	Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów,– zgodny z wymogami NFZ
	TAK
	
	Bez punktacji

	141. 
	Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu
	TAK
	
	Bez punktacji

	142. 
	Wyświetlacz – cztery linie  x czterdzieści znaków , z komunikatami w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	143. 
	Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu w taki sposób, który uniemożliwiałby stykanie się lub krzyżowanie powierzchni sondy. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	144. 
	Możliwość zastosowania kosza do mycia troakarów i optyk laparoskopowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	145. 
	System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów
	TAK
	
	Bez punktacji

	146. 
	Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	147. 
	Równoczesna kontrola szczelności dwóch endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem.
	TAK
	
	Bez punktacji

	148. 
	Standardowy program mycia i dezynfekcji endoskopów
	TAK
	
	Bez punktacji

	149. 
	Test Szczelności trwający przez cały proces. 

Charakterystyka ciśnienia procesu: 

-na początku procesu 285 mbar, 

-w trakcie procesu 150 mbar

-zabezpieczenia przed testem szczelności wyższym niż 320 mbar.
	TAK
	
	Bez punktacji

	150. 
	Kondensator oparów środków chemicznych wbudowany fabrycznie wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów
	TAK
	
	Bez punktacji

	151. 
	Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną fabrycznie wewnątrz myjni lampę UV
	TAK
	
	Bez punktacji

	152. 
	Automatyczna samo dezynfekcja myjni
	TAK
	
	Bez punktacji

	153. 
	Zasilanie prądem trójfazowym
	TAK
	
	Bez punktacji

	154. 
	Zasilanie wodą  z instalacji szpitalnej
	TAK
	
	Bez punktacji

	155. 
	Zewnętrzny system zmiękczania wody
	TAK
	
	Bez punktacji

	156. 
	Obudowa komory ze stali kwasoodpornej
	TAK
	
	Bez punktacji

	157. 
	Możliwość jednoczesnego mycia dwóch endoskopów typu: kolonoskop, gastroskop, bronchoskop.
	TAK
	
	Bez punktacji

	158. 
	Myjnia przystosowana do pracy z posiadanymi endoskopami 
	TAK
	
	Bez punktacji

	159. 
	System monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD wbudowane na stałe w endoskopy oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje działania. System zawiera identyfikację personelu, aparatu i myjni, generujący wydruk potwierdzający prawidłowość przeprowadzonego procesu.
System kompatybilny z posiadanymi myjniami
	TAK
	
	Bez punktacji

	160. 
	Możliwa współpraca z systemem ENDOBASE przez wysyłanie raportów do archiwizowania badań endoskopowych.
	TAK
	
	Bez punktacji

	161. 
	Port komunikacyjny RJ-45 Ethernet TCP/IP (max.100 Mbit)
	TAK
	
	Bez punktacji

	162. 
	Program Dezynfekcji termicznej w temperaturze 
90°C (-0 K/+5 K) dla sprzętu obojętnego na działanie termiczne. 
	TAK
	
	Bez punktacji

	163. 
	Zgodność myjnii z dyrektywą EN ISO 15883
	TAK
	
	Bez punktacji


	DIATERMIA Z MODUŁEM ARGONOWYM

	164. 
	Diatermia dedykowana do zabiegów endoskopowych
	TAK
	
	Bez punktacji

	165. 
	Przystawka argonowa do diatermii elektrochirugicznej z butlą
	TAK
	
	Bez punktacji

	166. 
	Ekran dotykowy, kolorowy
Sterownik nożny bezprzewodowy
	TAK
	
	Bez punktacji

	167. 
	Interfejs w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	168. 
	Zrozumiałe komunikaty błędów w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	169. 
	Możliwość zapisywania ustawień procedur dla wielu użytkowników
	TAK
	
	Bez punktacji

	170. 
	Możliwość zapisywania zgrupowanych ustawień stanowiących kolejne kroki danej procedury
	TAK
	
	Bez punktacji

	171. 
	Możliwość przełączania między kolejnymi ustawieniami danego zabiegu za pomocą dedykowanego przycisku na włączniku nożnym.
	TAK
	
	Bez punktacji

	172. 
	Cięcie monopolarne z automatycznym dopasowaniem mocy do 120 W
	TAK
	
	Bez punktacji

	173. 
	Koagulacja monopolarna do 120 W
	TAK
	
	Bez punktacji

	174. 
	Koagulacja bipolarna do 120 W
	TAK
	
	Bez punktacji

	175. 
	Dwa tryby przerywanego cięcia monopolarnego
	TAK
	
	Bez punktacji

	176. 
	Sygnal dzwiękowy o róźnych częstośliwościach, informujący korzystaniu z opcji cięcie lub koagulacji
	TAK
	
	Bez punktacji

	177. 
	Monitor oporności styku płytki pacjenta, pozwalający na ograniczenie ryzyka wystąpienia urazów termicznych
	TAK
	
	Bez punktacji

	178. 
	Funkcja pomiaru natężenia iskry podczas cięcia, automatycznie dostosowująca moc wyjściową, w celu utrzymania powtarzalność koagulacji tkanek oraz zapewnienia większej żywotność narzędzi do endoterapii
	TAK
	
	Bez punktacji

	179. 
	Funkcja natychmiastowego zapłonu iskry, umożliwiająca cięcie bez opóźnień, co przekłada się na wysoką wydajność tego trybu.
	TAK
	
	Bez punktacji

	180. 
	Funkcja kontroli prądu upływowy, zmniejszająca ryzyko przypadkowego narażenia pacjenta lub użytkownika na niebezpieczeństwo.
	TAK
	
	Bez punktacji

	181. 
	Instrukcja obsługi oraz paszport techniczny w języku polskim
	TAK
	
	Bez punktacji

	182. 
	Dotyczy całego zestawu: Gwarancja min. 48 miesięcy.  W okresie gwarancji przeglądy przedmiotu umowy będą dokonywane zgodnie z dokumentacją producenta na koszt Wykonawcy.
	TAK
	
	Bez punktacji


PAGE  
3

