
Załącznik nr 6 do SWZ
SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Wielowarstwowy tomograf komputerowy
Nazwa i model tomografu:
Producent:

Rok produkcji: 
Uwaga:
1. Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe (≥ lub ≤ ) są warunkami granicznymi.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do producenta, w celu potwierdzenia oferowanych funkcjonalności.
3. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.
4. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.
5. Oferty które nie spełniają wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone jako niezgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia
	Lp
	Parametry 
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane
	Punktacja
	

	A
	Parametry ogólne
	

	1. 
	Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2022 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	2. 
	Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 16 rzędów detektora w osi Z, obejmujący w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm 
	Tak
podać ilość rzędów
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	3. 
	Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, 
	Tak
podać ilość warstw
	
	Bez punktacji
	

	4. 
	Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputerowego:
- deklaracja zgodności dla oferowanego typu tomografu,
- zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu tomografu
	Tak dostarczyć przy dostawie
	
	
	

	5. 
	Średnica otworu gantry [cm].
	≥ 70 cm
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	6. 
	Głębokość gantry (cm)
	Podać
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	7. 
	Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm].
	≥ 50 cm
	
	Bez punktacji
	

	8. 
	Zakres pochylania gantry  [0].
	≥ ± 280
	
	Bez punktacji
	

	9. 
	Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowym licznikami czasu pozostałego do końca skanowania 
* Zamawiający dopuszcza zastosowanie wskaźnika LED z przodu tomografu sygnalizującego czas pozostały do końca skanowania poprze suwak świetlny LED. 
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	10. 
	Wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta (w tym w postaci kreskówek dla dzieci), informacji o pacjencie
	Tak/Nie
	
	Bez punktacji
	

	11. 
	Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥ 185 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm]
	Tak
podać
	
	Bez punktacji
	

	12. 
	Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm]
	Tak, podać
	
	Bez punktacji
	

	13. 
	Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania maks. 1 mm [kg].
	≥ 260 kg
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	14. 
	Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej 
	Tak 
	
	Bez punktacji
	

	15. 
	Sterowanie ruchami stołu i gantry w pokoju badań (panele sterujące po obydwu stronach gantry (wbudowany w gantry lub niewbudowany w gantry np. Tablet)
* Zamawiający dopuszcza sterowanie  ruchami stołu z lewej i prawej strony gantry zastosowanie tabletu i pilota montowanego na gantry oraz umożliwiającego mobilną obsługę tomografu z dowolnego miejsca pracowni.

	Tak
	
	Bez punktacji
	

	16. 
	Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego
* Zamawiający dopuszcza aparat sterowany z pilota/tabletu oraz z pokoju badań
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	17. 
	Wyposażenie stołu:
1) materac zabezpieczony przed zalaniem płynami
2) podgłówek do badania głowy
3) podgłówek do pozycji na wznak
4) pasy stabilizujące
5) podpórka pod ramię, kolana i nogi
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	18. 
	Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	19. 
	Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania.
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	20. 
	Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	21. 
	Rzeczywista maksymalna moc generatora liczona jako iloczyn napięcia i prądu jednocześnie dostępnych w protokole badania [kW].
	≥ 36 kW

	
	Bez punktacji
	

	22. 
	Moc podłączeniowa tomografu komputerowego
	Podać
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	23. 
	Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]
	≤ 80 kV
	
	Bez punktacji
	

	24. 
	Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV]
	≥130 kV
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	25. 
	Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	26. 
	Rzeczywisty (nie ekwiwalent) maksymalny prąd lampy dla napięcia min. 120 kV [mA]  
	≥ 400 mA
	
	 Bez punktacji
	

	27. 
	Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy [MHU]
(dopuszcza się lampy o niższej pojemności cieplnej anody pod warunkiem, że  jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 3,5 MHU/min) [MHU]
	≥ 3,5 MHU
	
	Bez punktacji
	

	28. 
	Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy [kHU/min].
	≥ 850 kHU/min
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	29. 
	Dodatkowy filtr ze złota lub cyny lub technologia oparta na oprogramowaniu dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów
	TAK/NIE
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	30. 
	Powierzchnia małego ogniska lampy rth (mm2)
	Podać 
(powierzchnia i wymiary liniowe)
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	31. 
	Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280  i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób
	Tak
	
	Bez punktacji

	

	32. 
	Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. ±280 i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	33. 
	Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację lub wyłączenie prądu lampy w zależności od pozycji kątowej lampy.
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	34. 
	Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań
	≤ 0,80 s
	
	Bez punktacji
	

	35. 
	Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych 
	≥ 1,50
	
	Bez punktacji
	

	36. 
	Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach.
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	37. 
	Pokrycie anatomiczne detektora w osi z 
	> 20 mm
	
	Bez punktacji
	

	38. 
	Liczba aktywnych elementów detektora w płaszczyźnie xy (biorących udział w akwizycji dla 1 rzędu w osi z) 
	> 750
	
	Bez punktacji
	

	39. 
	Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1
	Tak / Nie
Podać rozmiary, jeden rozmiar=jedno pole widzenia)
	
	 Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	40. 
	Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku  i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta.
	Tak/Nie

	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	41. 
	Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, iDose4, AIDIR 3D lub inny). 
Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. 
Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) 
Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań.
	Tak

	
	Bez punktacji
	

	42. 
	Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512  [obr./s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego powyżej 
	≥ 15 obr./s
	
	Bez punktacji
	

	43. 
	Zakres skanu spiralnego
	≥ 170 cm
≥190 cm
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	44. 
	Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstw
	≤ 0,7 mm
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	45. 
	Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa  [pl/cm] dla min. 32 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm  dla 2 % krzywej MTF [pl/cm]. 
	≥ 15,0 pl/cm
	
	Bez punktacji
	

	46. 
	Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 32 warstw submilimetrowych [mm]
	≤ 0,35
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	47. 
	Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 37 41 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 11,0 mGy.
* dopuszcza się wartość ≤13 mGy przy zachowaniu napięcia min. 130kV
	TAK, podać
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	48. 
	Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych.
Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania.
	Tak

	
	Bez punktacji
	

	49. 
	Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania  i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z  danym badaniem.
	Tak

	
	Bez punktacji
	

	50. 
	Matryca rekonstrukcyjna.
	Min.  512x512
	
	Bez punktacji
	

	51. 
	Zakres skanu topograficznego
	≥ 175 cm
	
	Punktacja zgodnie z formularzem parametrów punktowanych
	

	52. 
	Matryca prezentacyjna. 
	Min. 1024x1024
	
	Bez punktacji
	

	53. 
	Stanowisko operatorskie jedno lub dwumonitorowe, z kolorowym(i) monitoram(i) z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat o przekątnej nie mniejszej niż 19”.
	Tak
	
	Bez punktacji
	

	54. 
	Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów  niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów].  
	≥ 200 000 obrazów
	
	Bez punktacji
	


	55. 
	Akwizycja obrazów do badań: 
1) pulmonologicznych
2) kolonoskopowych
3) endoskopii.
4) naczyniowych
5) perfuzyjnych 
* dopuszczono aparat bez akwizycji do badań perfuzyjnych
	Tak
	
	Bez punktacji

	56. 
	Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich.
Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów
Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych 
	Tak

	
	Bez punktacji

	57. 
	System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję, w tym 
np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie 
	Tak
	
	Bez punktacji

	58. 
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
Send / Receive
Basic Print
Retrieve
Storage
Worklist
	Tak
	
	Bez punktacji

	59. 
	MIP (Maximum Intensity Projection).
	Tak
	
	Bez punktacji

	60. 
	VRT (Volume Rendering Technique).
	Tak
	
	Bez punktacji

	61. 
	Rekonstrukcje 2D, 3D.
	Tak
	
	Bez punktacji

	62. 
	Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	63. 
	Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy).
	Tak
	
	Bez punktacji

	64. 
	Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania).
	Tak
	
	Bez punktacji

	65. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	66. 
	Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	67. 
	Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM.
	Tak
	
	Bez punktacji

	68. 
	Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni.
	Tak
	
	Bez punktacji

	69. 
	Oprogramowanie do kontroli poziomu alarmowego dawki, przy przekroczeniu, którego użytkownik musi uzyskać zgodę od IOR lub innej osoby odpowiedzialnej, na kontynuację skanowania przy aktualnie oszacowanej dawce.
	Tak
	
	Bez punktacji

	70. 
	Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania.
	Tak
	
	Bez punktacji

	71. 
	Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem.
	Tak
	
	Bez punktacji

	72. 
	Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc
Możliwość akwizycji:
•
techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego,
lub
•
techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu 
Możliwość oceny:
•
Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, mapy jodowe, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu.
* Zamawiający dopuszcza tomograf z oprogramowaniem do badań dwuenergetycznych, umożliwiający rozróżnianie i kwantyfikację różnych materiałów w technice spektralnej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	B
	 Konsola diagnostyczna – 1 szt. 

	1. 
	Rozwiązanie w najnowszej dostępnej i oferowanej przez producenta wersji programowej i sprzętowej. 
Stacja diagnostyczna:
· niezależna od tomografu i konsoli operatorskiej
· działające po jego wyłączeniu
· o niezależnej bazie danych obrazowych
Konfiguracja komputera stacji zgodna z wytycznymi producenta oprogramowania, zapewniająca płynną pracę
	Tak
	
	Bez punktacji

	2. 
	Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi:
Send / Receive
Basic Print
Retrieve
Storage commitment
	Tak
	
	Bez punktacji

	3. 
	Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4. 
	MIP (Maximum Intensity Projection).
	Tak
	
	Bez punktacji

	5. 
	VR (Volume Rendering).
	Tak
	
	Bez punktacji


	6. 
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej.
	Tak
	
	Bez punktacji

	7. 
	Rekonstrukcje 2D,3D.
	Tak
	
	Bez punktacji

	8. 
	Prezentacje Cine.
	Tak
	
	Bez punktacji

	9. 
	SSD (Surface Shaded Display).
	Tak
	
	Bez punktacji

	10. 
	Elementy manipulacji obrazem (m. in.  przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).
	Tak
	
	Bez punktacji

	11. 
	Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżniania charakteru guza.
	Tak
	
	Bez punktacji

	12. 
	Oprogramowanie do diagnostyki chorób klatki piersiowej i drzewa oskrzelowego, zestaw narzędzi pozwalających na wykonanie ilościowych pomiarów, które mogą stanowić pomoc w diagnozowaniu chorób płuc takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc, Automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych ze wstępną oceną obrazów, zaawansowana analiza tkanki płucnej z oraz pomiary powierzchni, średnicy i objętości dróg oddechowych
	Tak
	
	Bez punktacji

	13. 
	Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca.
Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
	Tak
	
	Bez punktacji

	14. 
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym
	Tak
	
	Bez punktacji

	15. 
	Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy).
	Tak
	
	Bez punktacji

	16. 
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora).
	Tak
	
	Bez punktacji

	17. 
	Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem.
	Tak
	
	Bez punktacji

	18. 
	Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. 
Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. 
	Tak
	
	Bez punktacji

	19. 
	System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli lekarskiej w momencie braku zasilania.
	Tak
	
	Bez punktacji


	C
	Wyposażenie

	1. 
	Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN.
	Tak
	
	Bez punktacji

	2. 
	Automatyczny dwukomorowy wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej zintegrowany w kalsie iV wg standardu CIA 425 zintegrowany z oferowanym tomografem.
	Tak
	
	Bez punktacji

	3. 
	Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych.
	Tak
	
	Bez punktacji

	4. 
	Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim.
	Tak
dostarczyć wraz z dostawą
	
	Bez punktacji

	5. 
	Integracja urządzenia z posiadanym systemem PACS/RIS (dostawcą PACS/RIS jest NEXUS Polska sp. Z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań)  oraz systemem informatycznym Eskulap, serwis systemu obsługiwany jest przez firmę NEXUS Polska sp. z o.o., ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań
	TAK
	
	Bez punktacji

	6. 
	Rozszerzenie posiadanej przez zamawiającego  macierzy dyskowej o dyski 5 x 4TB RAID 5 oraz jej konfiguracja z tomografem zapewniająca możliwość zapisu danych/
	TAK
	
	Bez punktacji

	D
	Gwarancja i szkolenia

	1. 
	Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 24 miesięcy (liczona od daty odbioru przedmiotu umowy protokołem technicznym), obejmująca wszystkie elementy systemu, w tym lampę rtg, części, dojazdy, przeglądy (ilość zgodna z zaleceniami producenta) realizowana przez autoryzowany serwis producenta tomografu i w oparciu o oryginalne części producenta tomografu)
	Tak 
podać adres
	
	Bez punktacji

	2. 
	Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet
	TAK
	
	Bez punktacji

	3. 
	Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty
	tak
	
	Bez punktacji

	4. 
	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem. 
Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatury. 
Okres gwarancji kończy się przeglądem  i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu
	Tak podać
	
	Bez punktacji

	5. 
	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), czas usunięcia zgłoszonych wad lub usterek i wykonania napraw maks. 6 dni roboczych 
	Tak podać
	
	Bez punktacji

	6. 
	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparat, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie.
	Tak
	
	Bez punktacji


	7. 
	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 (dziesięciu) lat od dostawy
Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego okres zapewnienia dostępności części zamiennych wynosi minimum 5 lat.
	Tak
	
	Bez punktacji

	8. 
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
	Tak
	
	Bez punktacji

	9. 
	Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku.
	Tak
	
	Bez punktacji

	10. 
	Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po min 5 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 5 godz
Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu
	Tak
	
	Bez punktacji


W zakresie części B tj. Konsola diagnostyczna – Zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie:
	Lp
	Parametry 
	Warunek graniczny
	Parametry oferowane
	Punktacja

	1.
	Stacja lekarska wyposażona w:
· 1 kolorowy monitory diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP
· Komputer:
· pamięć RAM: min. 32 GB
· pojemność dysku: min. 1 TB
· UPS 
	TAK
	
	

	2.
	Stacja lekarska pracująca w środowisku Windows z możliwością dołączenia kolejnego monitora i zainstalowania oprogramowania do opisu badań typu RIS lub HIS.
	TAK
	
	

	3.
	Interfejs sieciowy zgodny z DICOM 3.0 zgodny z następującymi klasami serwisowymi:
· Send / Receive
· Basic Print
· Query / Retrieve
· Storage SCU/SCP
· Enhanced CT/MR Image Storage
	TAK
	
	

	4.
	Możliwość korzystania z szyfrowanego transferu danych (TLS), w tym bezpiecznych certyfikatów elektronicznych.
	TAK
	
	

	5.
	Komputer z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym lekarskiej stacji opisowej (wolnostojąca stacja diagnostyczna)
	TAK
	
	

	6.
	Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni)
	TAK
	
	

	7.
	Pomiary oropedyczne kątów pomiędzy liniami na różnych warstwach w technologii Angle on Stack lub zgodnie z nazewnictwem Producenta.
	TAK
	
	

	8.
	Prezentacje Cine
	TAK
	
	

	9.
	Rekonstrukcje MIP, VRT, MinIP
Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne
	TAK
	
	

	10.
	Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej
	TAK
	
	

	11.
	Elementy manipulacji obrazem (m. in.  przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów).
	TAK
	
	

	12.
	Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT
	TAK
	
	

	13.
	Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT
	TAK
	
	

	14.
	Automatyczna rekonstrukcja płaszczyznowa kręgosłupa po krzywej (Curved Planar Reconstructions, CPR)
	TAK
	
	

	15.
	Automatyczne usuwania stołu z obrazów CT
	TAK
	
	

	16.
	Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nomenklaturą Producenta). 
Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nomenklaturą Producenta).
Segmentacja dedykowanych progów HU (z możliwością ich indywidualnego dopasowania)  dla:
· Powierza 
· Tłuszczu
· Mięśni
· Kości

	TAK
	
	

	17.
	Automatyczne rozpoznawanie i wyodrębnianie z funkcjonalnością tworzenia standardowych rekonstrukcji dla następujących organów dla badań TK:
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja głowy i szyj
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kości skroniowej lewej i prawej
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kości oczodołowej lewej i prawej
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja zatok w głowie
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja siodła tureckiego
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja koła Willisa (COW)
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja żeber
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kręgosłupa
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja serca i naczyń
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja aorty/łuku aorty
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja łopatki lewej i prawej
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja miednicy
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja kolana lewego i prawego
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja stawu skokowego lewego i prawego
· Automatyczne wyodrębnianie i rekonstrukcja stopy lewej i prawej
	TAK
	
	

	18.
	Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego umożliwiające:
· Identyfikacja i i izolacja zakontrastowanego naczynia z badanej objętości
· Rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia
· Pomiar średnicy i obwodu naczynia
· Pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej
· Rekonstrukcja MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia
	TAK
	
	

	19.
	Pomiary zmiany chorobowej zgodnie z WHO.
	TAK
	
	

	20.
	Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające wizualizację dróg oddechowych, jelit oraz struktur wypełnionych płynem.
	TAK
	
	

	21
	Oprogramowanie umożliwiające ocenę obrazów pochodzących z akwizycji dwuenergetycznej z możliwością dopasowania wybranej energii.
	TAK
	
	


.......................................................................................................
(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
12

