[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

4

WARM - .
Mazvev. Ldrowe zycie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego






Załącznik nr 1 do oferty

MODYFIKACJA Z DNIA 18.05.2022 R.
Zadanie nr 1 – Aparat RTG ramię C – 1 SZT.
Producent: …………………………………………………………………………………………………………….

Model, typ: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………….……………………………….

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	PARAMETRY TECHNICZNE APARATU

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji min. 2021
	TAK (PODAĆ)
	
	2021 – 0 PKT.

2022 – 5 PKT.

	2
	Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki a wewnętrzną powierzchnią ramienia C) ≥66 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	≥70 cm – 5 pkt.
<70 cm – 0 pkt.

	3
	Odległość SID ≥95 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	≥100 cm – 5 pkt.

<100 cm – 0 pkt.

	4
	Prześwit ramienia C (odległość między detektorem a lampą RTG) ≥75 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	≥80 cm – 5 pkt.

<80 cm – 0 pkt.

	5
	Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C ≥20 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥42 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie
	TAK
	
	

	8
	Zakres ruchu orbitalnego ramienia C ≥130º
	TAK (PODAĆ)
	
	≥150º – 5 pkt.

<150º – 0 pkt.

	9
	Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej)
≥+/-190º
	TAK (PODAĆ)
	
	≥200º – 5 pkt.

<200º – 0 pkt.

	10
	Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej ≥20º
	TAK (PODAĆ)
	
	≥24º – 5 pkt.

<24º – 0 pkt.

	11
	Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) – te same kolory oznaczeń dla hamulca i dla odpowiedniej skali zakresu ruchu (m.in. ten sam kolor hamulca od ruchu orbitalnego i kolor skali ruchu orbitalnego)
	TAK
	
	

	12
	Panel do sterowania funkcjami aparatu w formie dotykowego monitora
	TAK
	
	

	13
	Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody
	TAK
	
	

	14
	Uchwyt w pobliżu detektora do ręcznego manipulowania ramieniem C
	TAK
	
	

	15
	Hamulec kół
	TAK
	
	

	16
	Ręczny włącznik do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci
	TAK
	
	

	17
	Bezprzewodowy przycisk nożny do włączania promieniowania z możliwością zapisu obrazów do pamięci
	TAK
	
	

	18
	Szerokość wózka z ramieniem C ≤ 80 cm
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	19
	Masa wózka z ramieniem C ≤ 350 kg
	TAK 
(PODAĆ)
	
	≤ 280 kg – 5 pkt.
> 280 kg – 0 pkt.

	20
	Maksymalna częstotliwość pracy generatora min. 40 kHz
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	21
	Moc generatora RTG: min. 2,0 kW – max. 3,0 kW
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	22
	Fluoroskopia pulsacyjna min.  8 p/s 
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	23
	Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii i radiografii ≥110 Kv
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	24
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej ≥12 mA
	TAK (PODAĆ)
	
	≥24 mA – 5 pkt.

<24 mA – 0 pkt.

	25
	Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej ≥20 mA
	TAK

(PODAĆ)
	
	≥24 mA – 5 pkt.

<24 mA – 0 pkt.

	26
	Automatyczny dobór parametrów dla fluoroskopii
	TAK
	
	

	27
	Zasilanie generatora 230V +/-10%, 50Hz
	TAK
	
	

	28
	Lampa rtg z anodą stacjonarną, jedno lub dwuogniskowa
	TAK (PODAĆ)
	
	Jednoogniskowa 

– 0 pkt.
Dwuogniskowa 

– 5 pkt.

	29
	Wielkość pojedynczego ogniska lub małego ogniska w przypadku lampy dwuogniskowej ≤ 0,6
	TAK (PODAĆ)
	
	

	30
	Całkowita filtracja wewnętrzna ≥ 3,3 mm Al
	TAK (PODAĆ)
	
	≥ 5 mm Al – 5 pkt.

< 5 mm Al – 0 pkt.

	31
	Kolimator szczelinowy z nieograniczonym obrotem
	TAK
	
	

	32
	Kolimator koncentryczny prostokątny lub kołowy
	TAK (PODAĆ)
	
	Prostokątny 

– 5 pkt.
Kołowy – 0 pkt.

	33
	Ustawienie kolimatora bez promieniowania poprzez wyświetlanie na obrazie LIH aktualnego położenia krawędzi przesłon
	TAK
	
	

	34
	Pojemność cieplna anody ≥ 75 kHU
	TAK (PODAĆ)
	
	

	35
	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU
	TAK (PODAĆ)
	
	

	36
	Szybkość chłodzenia anody ≥ 37 kHU/min
	TAK (PODAĆ)
	
	≥ 55 kHU – 5 pkt.

< 55 kHU  – 0 pkt.

	37
	Wielkość detektora cyfrowego ≥ 20 x 20 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	38
	Liczba pól obrazowych ≥ 3
	TAK (PODAĆ)
	
	

	39
	Rozdzielczość detektora ≥ 1000 x 1000 pikseli
	TAK (PODAĆ)
	
	≥ 1400 x 1400 pikseli – 5 pkt.

< 1400 x 1400 pikseli – 0 pkt.

	40
	Głębia obrazu ≥ 16 bit
	TAK (PODAĆ)
	
	

	41
	Funkcja LIH (Last Image Hold)
	TAK
	
	

	42
	Wyświetlanie mozaiki obrazów min. 16 obrazów
	TAK (PODAĆ)
	
	

	43
	Obraz lustrzany (obracanie obrazu na monitorze góra/dół, lewo/prawo)
	TAK
	
	

	44
	Cyfrowe powiększenie obrazu
	TAK
	
	

	45
	Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów
	TAK
	
	

	46
	System nanoszenia opisów z możliwością oznaczenia strony ciała
	TAK
	
	

	47
	Pomiar kątów i odległości
	TAK
	
	

	48
	System wpisywania danych pacjenta
	TAK
	
	

	49
	Monitor lub monitory umieszczone na oddzielnym wózku lub na wózku z ramieniem C o przekątnej min. 19” i rozdzielczości min. 1280x1024
	TAK (PODAĆ)
	
	≥ 20” – 5 pkt.

< 20”  – 0 pkt.

	50
	Maksymalna luminancja monitorów ≥ 600 cd/m2
	TAK (PODAĆ)
	
	

	51
	Kąt widzenia monitora (poziomy/pionowy) 

≥ 170º/170º
	TAK (PODAĆ)
	
	

	52
	Wskaźnik włączonego promieniowania 
	TAK
	
	

	53
	Videoprinter na papier termiczny o szerokości min. 110 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	54
	Możliwość podłączenia zewnętrznych monitorów
	TAK
	
	

	55
	Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów DICOM, automatyczne dogrywanie na dysk CD i/lub DVD przeglądarki DICOM
	TAK (PODAĆ)
	
	

	56
	Port USB do archiwizacji w formacie DICOM oraz TIFF lub BMP
	TAK (PODAĆ)
	
	

	57
	Funkcjonalności sieciowe DICOM min.:

- DICOM Send

- DICOM Storage Commitment,

- DICOM Print

- DICOM Worklist
	TAK (PODAĆ)
	
	

	58
	Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG
	TAK
	
	

	59
	Celownik laserowy zintegrowany z obudową detektora
	TAK
	
	

	60
	Celownik laserowy zintegrowany z obudową lampy RTG
	TAK
	
	

	61
	Liczba pamiętanych obrazów ≥ 100000 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	II
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny (cały aparat, nie części składowe)
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji). 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę.
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Wykonanie bezpłatnie wymaganych testów akceptacyjnych poszerzonych o specjalistyczne zgodnie z rozp.MZ z dnia 18.02.2011 roku w okresie gwarancji
	TAK
	
	

	10
	Licencja i inne dane niezbędne do integracji z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego oraz współpraca polegająca na przekazaniu niezbędnych danych w zakresie integracji – bez dodatkowych  kosztów
	TAK
	
	

	11
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji.
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	12
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pozostałe dokumenty w języku polskim dopuszczające aparat do procedur medycznych w pracowni rtg
(dostarczone wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	13
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego; szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego (min. 5 godzin)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	15
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	16
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	17
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

         ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt. 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Aparat RTG ramię C
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 2 – Przewoźny aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy – 1 SZT.
Producent: …………………………………………………………………………………………………………….

Model, typ: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………….……………………………….

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	WYMAGANIA OGÓLNE

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji min. 2021
	TAK (PODAĆ)
	
	2021 – 0 pkt.
2022 – 5 pkt.

	2
	Aparat RTG przyłóżkowy, przewoźny, pracujący w technice radiografii cyfrowej bezpośredniej, fabrycznie wyposażony w bezprzewodowy detektor, z możliwością wykonywania ekspozycji bez podłączenia do sieci zasilającej.
	TAK
	
	

	3
	Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia
	TAK
	
	

	II
	GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA

	1
	Generator typu HF zintegrowany z konsolą technika (wybór programu anatomicznego ustawia automatycznie parametry ekspozycji) 
	TAK 
	
	

	2
	Moc generatora ≥30kW (zgodnie z IEC 60601-2-7 dla 100 ms)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Zakres napięciowy ≥ 40 – 125 kV
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji ≥ 0,35 – 320 mAs
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Maksymalna wartość prądu lampy (możliwego do uzyskania w aparacie) ≥ 360 mA
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Najkrótszy czas ekspozycji  ≤ 1 ms
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Ręczny nastaw parametrów ekspozycji związany z wyborem projekcji za pomocą dotykowego monitora LCD konsoli technika
	TAK 
	
	

	8
	Zasilanie 230V +/- 10%, 50Hz ze standardowego gniazdka sieciowego 
	TAK
	
	

	9
	Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2,5m oraz możliwość ekspozycji z  bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	III
	LAMPA RTG

	1
	Lampa jedno- lub dwuogniskowa z wirującą anodą.
	TAK (PODAĆ)
	
	Dwuogniskowa 

– 10 pkt.
Jednoogniskowa 

– 0 pkt.

	2
	Wielkość dużego ogniska ≤ 1.3 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wielkość małego ogniska ≤ 0,8
	TAK (PODAĆ)
	
	≤ 0,6 – 5 pkt.

≤ 0,8 – 0 pkt.

	4
	Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MHU
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr./min
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	7
	Zakres kątów obrotu kolimatora min. +/-90°
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	8
	Wbudowany lub zamontowany na szynach kolimatora dawkomierz DAP zintegrowany z DICOM
	TAK
	
	

	9
	Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko- kolumna aparatu ≥120 cm
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	IV
	KOLUMNA I STATYW APARATU

	1
	Konstrukcja kolumny – ułatwienia w utrzymywaniu aparatu w czystości
	TAK/NIE
(PODAĆ)
	
	TAK – wszystkie kable ukryte wewnątrz ramienia – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

	2
	Maksymalna długość aparatu w pozycji transportowej ≤140cm
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	3
	Maksymalna szerokość aparatu w pozycji transportowej ≤60cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Maksymalna wysokość aparatu w pozycji transportowej ≤160cm
	TAK

(PODAĆ)
	
	

	5
	Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej ≥ +/- 130°
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Zakres obrotu kolumny lampy wokół osi pionowej ≥ +/- 90°
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Zakres pochylania kołpaka lampy min. +90° do -10°
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Maksymalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą ≥ 200cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Minimalna możliwa do uzyskania wysokość ogniska lampy nad podłogą  ≤ 70cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Masa aparatu łącznie z akumulatorami ≤ 500 kg 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	V
	DETEKTOR CYFROWY

	1
	Detektor mobilny, bezprzewodowy.
	TAK 
	
	

	2
	Warstwa scyntylacyjna detektora w technologii CsI
	TAK
	
	

	3
	Format powierzchni aktywnej detektora ≥34 cm x 42cm.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	W szufladzie akumulator detektora jest doładowywany podczas postoju. W przypadki odpowiedzi NIE należy dostarczyć zewnętrzną ładowarkę wraz z dodatkowym akumulatorem.
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	

	5
	Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (min) ≥ 6,5 MPx,
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Rozmiar piksela ≤ 150 µm
	TAK (PODAĆ)
	
	≤ 130 μm – 5 pkt.
> 130 μm – 0 pkt.

	7
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 3,5 kg
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora ≥ 100 kg
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Rozdzielczość obrazowa ≥ 3,3 lp/mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	11
	Kratka przeciwrozproszeniowa nakładana na detektor
	TAK (PODAĆ)
	
	Dodatkowo 

z wirtualną – 5 pkt.
Tylko nakładana 

– 0 pkt.

	12
	Rączka do przenoszenia detektora zintegrowana z detektorem lub technologia wyżłobień na wszystkich bokach detektora ułatwiających bezpieczne przenoszenie
	TAK/NIE
(PODAĆ)
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

	VI
	KONSOLA TECHNIKA (STACJA AKWIZYCYJNA)

	1
	Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę  dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17”, i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego  nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Pojemność dysku obrazowego ≥ 3000 obrazów 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Zoom, obrót obrazu, lustrzane odbicie, zmiana wartości okna (jasności/kontrastu) 
	TAK
	
	

	4
	Interfejs użytkownika w języku polskim
	TAK
	
	

	5
	Interfejs do sieci szpitalnej WIFI
	TAK
	
	

	6
	Interfejs do sieci szpitalnej kablowy min. 100Mbit/s
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji (np. L/R, zdjęcie AP)
	TAK
	
	

	8
	Czas od zakończenia ekspozycji do wyświetlenia obrazu wstępnego na monitorze ≤ 5 s
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Programy anatomiczne ≥ 100
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą  protokołów: Worklist manager (WLM), Storage (Send), MPPS
	TAK
	
	

	11
	Automatyczne zapisywanie do systemu danych obrazowych (nagłówek DICOM) informacji o parametrach ekspozycji (kV, mAs)
	TAK
	
	

	12
	Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager (WLM),storage, MPPS, DICOM storage commitment
	TAK
	
	

	13
	Raport dawki w formacie DICOM zgodnie 
z dyrektywą EUROATOM 2013/59
	TAK
	
	

	VII
	URZĄDZENIA DODATKOWE

	1
	Wyłącznik bezpieczeństwa na aparacie umożliwiający co najmniej zatrzymanie napędu 
	TAK
	
	

	2
	Aparat wyposażony w kieszeń/kieszenie do przechowywania kratki przeciwrozproszeniowej oraz detektora podczas transportu
	TAK
	
	

	VIII
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny (cały aparat, nie części składowe)
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji). 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max. 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Wykonanie bezpłatnie wymaganych testów akceptacyjnych poszerzonych o specjalistyczne zgodnie z rozp.MZ z dnia 18.02.2011 roku w okresie gwarancji
	TAK
	
	

	10
	Licencja i inne dane niezbędne do integracji z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego oraz współpraca polegająca na przekazaniu niezbędnych danych w zakresie integracji – bez dodatkowych  kosztów
	TAK
	
	

	11
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji.
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.
Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	12
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pozostałe dokumenty w języku polskim dopuszczające aparat do procedur medycznych w pracowni rtg

(dostarczone wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	13
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego; szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego (min. 5 godzin)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	15
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	16
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	17
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt.
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Przewoźny aparat RTG przyłóżkowy, cyfrowy
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 3 – Stacjonarny aparat RTG ze skopią, cyfrowy – 1 SZT. 
                         wraz z adaptacją pomieszczeń gabinetu rtg ze skopią
Producent: …………………………………………………………………………………………………………….

Model, typ: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………….……………………………….

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany – punktacja



	I
	WYMAGANIA OGÓLNE DO APARATU

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, 
a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji min. 2021
	TAK (PODAĆ)
	
	2021 – 0 pkt.

2022 – 5 pkt.

	2
	Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, 
tj. generator, lampa rentgenowska, kolimator, ścianka/stół diagnostyczny wyprodukowane przez tego samego producenta
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Demontaż i utylizacja starego aparatu 
i przedstawienie karty odpadu
	TAK
	
	

	II
	ŚCIANKA ZDALNIE STEROWANA (TELEKOMANDO)

	1
	Zakres pochylania min. od +90 do – 90°
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Najniższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) umożliwiające wykonanie badania na blacie ścianki, dostępne dla technika (nie w trybie serwisowym) ≤ 50 CM
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Najwyższe położenie blatu ścianki od podłogi (ścianka w pozycji poziomej) ≥ 100 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Wysokość blatu stołu płynnie regulowana pomiędzy krańcowymi pozycjami
	TAK 
	
	

	5
	Długość blatu ≥ 210 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Szerokość blatu ≥ 74 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Ruch wzdłużny blatu stołu lub inny sposób zapewnienie długości obszaru badania min. 200 cm. Pacjent w całości na blacie bez repozycjonowania.
	TAK (OPISAĆ)
	
	

	8
	Dla aparatu w pozycji 90° odległość podnóżka od podłogi ≤ 12 cm lub możliwość obniżania podnóżka co najmniej do tej wysokości
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Zakres ruchu poprzecznego blatu ścianki ≥ +/-12 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Obciążalność blatu ścianki z zachowaniem min. możliwości  pochylania i zmiany wysokości blatu ścianki dla pozycji poziomej ≥ 200 kg
	TAK (PODAĆ)
	
	

	11
	Pochłanialność blatu, ekwiwalent ≤ 0,8 mm Al
	TAK (PODAĆ)
	
	

	12
	Joysticki sterujące ruchami ścianki zabezpieczone przed przypadkową aktywacją 
	TAK (OPISAĆ)
	
	

	13
	Zakres skręcenia kołpaka min. od +90 do – 90°
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Minimalne SID do detektora w telekomando ustawiane silnikowo ≤ 115 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	15
	Maksymalne SID do detektora w telekomando ustawiane silnikowo ≥ 150 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	16
	Projekcje skośne, zakres kątów ≥ +/-40°
	TAK (PODAĆ)
	
	≥ +/-40° - 5 pkt.
< +/-40° - 0 pkt.
≥ +/-45° - 5 pkt.

< +/-45° - 0 pkt.

	17
	Sterowanie ruchami systemu

· z konsoli operatora w sterowni 

· z pulpitu umieszczonego na ściance
	TAK
	
	

	18
	Konsola operatora w sterowni wyposażona w urządzenie sygnalizujące akustycznie i optycznie wykonanie ekspozycji
	TAK
	
	

	19
	Odległość blat stołu-detektor ≤ 9,5 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	≤ 7,5 cm – 5 pkt.
> 7,5 cm – 0 pkt.

	20
	Kratka lub kratki przeciwrozproszeniowe
	TAK
	
	

	21
	Kratka przeciwrozproszeniowa –
możliwość usuwania z wiązki promieniowania bez użycia narzędzi
	TAK
	
	

	22
	System AEC w ściance
	TAK
	
	

	23
	Wykonywanie radiografii i fluoroskopii w sterowni przyciskiem ręcznym lub nożnym. 
	TAK (OPISAĆ)
	
	

	24
	Wyzwalanie promieniowania w pomieszczeniu badań przyciskiem nożnym.
	TAK
	
	

	25
	Akcesoria – uchwyty dla pacjenta (min. 2 szt.)
	TAK
	
	

	26
	Akcesoria – podnóżek, który można demontować
	TAK
	
	

	27
	Akcesoria – pas podtrzymujący pacjenta lub pas uciskowy 
	TAK
	
	

	28
	Akcesoria – para uchwytów na nogi do badań urologicznych lub ginekologicznych
	TAK
	
	

	III
	LAMPA RTG I KOLIMATOR W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ (TELEKOMANDO)

	1
	Model i producent lampy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Wielkość ogniska małego ≤ 0,7
(Zgodnie z IEC 60336)
	TAK (PODAĆ)
	
	≤ 0,6 – 10 pkt.
≤ 0,7 – 0 pkt.

	3
	Wielkość ogniska dużego ≤ 1,2
(Zgodnie z IEC 60336)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Nominalna moc małego ogniska ≥ 40 Kw
(Zgodnie z IEC 60613)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Nominalna moc dużego ogniska ≥ 80 Kw
(Zgodnie z IEC 60613)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Pojemność cieplna anody ≥ 750 Khu
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	7
	Szybkość chłodzenia anody ≥ 160 Khu/min
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	8
	Pojemność cieplna kołpaka lampy RTG ≥ 2,0 MHU
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody 
≥ 8000 obr./min
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	10
	Miernik dawki w kolimatorze lampy RTG
	TAK
	
	

	11
	Kolimator ze świetlnym symulatorem pola ekspozycji 
	TAK
	
	

	12
	Zakres obrotu kolimatora min. od 45º do -45º
	TAK (PODAĆ)
	
	

	13
	Możliwość wprowadzania dodatkowych filtrów w kolimatorze, min. 2 filtry różnej wartości na całą powierzchnię 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	IV
	GENERATOR RTG


	1
	Generator wysokiej częstotliwości
	TAK
	
	

	2
	Moc generatora ≥ 65 Kw
(zgodnie z normą IEC 601)
	TAK 
(PODAĆ)
	
	

	3
	Max prąd w radiografii ≥ 800 mAs mA
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Max wartość Mas ≥ 600 mAs
	TAK

(PODAĆ)
	
	

	5
	Zakres napięć w radiografii min. 50-150 Kv

	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Najkrótszy czas ekspozycji ≤ 1 ms
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Zakres napięć we fluoroskopii min. 50-110 Kv
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej 

≥ 20 Ma
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Liczba dostępnych częstotliwości pracy fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 4
	TAK 
(PODAĆ ILE 
I JAKIE)
	
	≥ 5 częstotliwości 
– 5 pkt.
< 5 częstotliwości 
– 0 pkt.

	10
	Konsola generatora zintegrowana z konsolą sterującą ruchami ścianki
	TAK 
	
	

	V
	DETEKTOR ZINTEGROWANY W ŚCIANCE DO PRZEŚWIETLEŃ

	1
	Detektor do zdjęć kostnych oraz badań dynamicznych
	TAK 
	
	

	2
	Wymiary pola aktywnego detektora ≥ 42,0 cm x 42,0 cm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Matryca aktywna detektora min. 2640 x 2640 pikseli 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Rozmiary piksela ≤ 160 μm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Głębokość akwizycji ≥ 16 bit 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Materiał warstwy scyntylacyjnej – jodek cezu (CsI) 
	TAK 
	
	

	7
	Wartość DQE ≥60%
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Wartość MTF przy 1lp/mm ≥60%
	TAK (PODAĆ)
	
	

	VI
	MONITORY

	1
	Min. jeden monitor w sterowni oraz jeden na wózku w pokoju badań 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Rozdzielczość monitorów ≥ 1280 x 1024
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Przekątna ekranu każdego monitora ≥ 19”
	TAK (PODAĆ)
	
	

	VII
	KONSOLA TECHNIKA RTG

	1
	Konsola technika obsługiwana przy pomocy klawiatury i myszki
	TAK
	
	

	2
	Automatyczne zapisywanie parametrów badania min. Kv, ag i dawka w nagłówkach zdjęć radiograficznych)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Funkcja LIH oraz pętla fluoroskopowa z zapisem na dysku stacji
	TAK
	
	

	4
	Pamięć obrazów (ilość obrazów) w matrycy min. 1024 x 1024 (1 k x 1 k) - ≥ 4000 obrazów
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Szybkość akwizycji podczas radiografii seryjnej 

≥ 8 obr/s
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Szybkość akwizycji podczas fluoroskopii pulsacyjnej z największego pola detektora  ≥ 15 obr/s
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Wybór i konfiguracja programów anatomicznych
	TAK
	
	

	8
	Ilość programów anatomicznych ≥ 400
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Nagrywarki CD i / lub DVD
	TAK 
	
	

	10
	Rejestracja pacjentów poprzez pobranie danych z systemu HIS / RIS oraz manualna
	TAK
	
	

	11
	Obsługa protokołów DICOM:
• DICOM Send
• DICOM Print

• DICOM Storage Commitment

• DICOM Worklist / MPPS 
	TAK 
	
	

	12
	Funkcje obróbki obrazów, min:
• obrót obrazów
• lustrzane odbicie
• powiększenie (zoom)
• funkcje ustawiania okna optycznego (zmiana jasności i kontrastu)
• wyświetlanie znaczników oraz dodawanie komentarzy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	13
	Obrót obrazu co ≤1° lub o dowolny kąt
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Pomiar odległości i kątów
	TAK
	
	

	15
	Analiza zdjęć odrzuconych
	TAK
	
	

	16
	Zdalna diagnostyka
	TAK
	
	

	17
	Funkcja obrazowania kości długich w pionie i poziomie bez zniekształceń geometrycznych (obszar obrazowania min. 140 cm x 40 cm)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 5 PKT.
NIE – 0 PKT.

	VIII
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny (cały aparat, nie części składowe)
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu (wymagane dopuszczenie aparatu rtg do eksploatacji w rozumieniu rozp. Mz z 12 listopada 2015 – w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji). 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów – w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów – w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Wykonanie bezpłatnie wymaganych testów akceptacyjnych poszerzonych o specjalistyczne zgodnie z rozp.MZ z dnia 18.02.2011 roku w okresie gwarancji
	TAK
	
	

	10
	Licencja i inne dane niezbędne do integracji z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego oraz współpraca polegająca na przekazaniu niezbędnych danych w zakresie integracji – bez dodatkowych  kosztów
	TAK
	
	

	11
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji.
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	12
	Instrukcja obsługi w języku polskim oraz pozostałe dokumenty w języku polskim dopuszczające aparat do procedur medycznych w pracowni rtg

(dostarczone wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	13
	Interkom do komunikacji głosowej sterownia – pokój badań
	TAK
	
	

	14
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego; szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego (min. 3 dni)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	15
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	16
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	17
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	18
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	

	IX
	ADAPTACJA POMIESZCZEŃ GABINETU RTG ZE SKOPIĄ

	1
	Wykonawca ma obowiązek wykonania prac adaptacyjnych pomieszczeń przeznaczonych do zamontowania zaoferowanego aparatu rtg – zakres prac adaptacyjnych zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy i przedmiar robót stanowiące załączniki do SWZ.
	TAK
	
	

	2
	Uzyskanie pozytywnej opinii w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych dla pracowni od właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
	TAK
	
	

	3
	Uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni rtg 

i stosowanie aparatu rtg od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
	TAK
	
	

	4
	Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wentylacji, oświetlenia i wymaganej dokumentacji powykonawczej wszystkich branż, obciążenia stropu, projekt osłon stałych dla dostarczonego aparatu
	TAK
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” – TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          …...............................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto 

1 szt.
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Stacjonarny aparat RTG ze skopią cyfrowy wraz z adaptacją pomieszczeń gabinetu RTG ze skopią, 

w tym:
	1 szt.
	

	1a
	Stacjonarny aparat RTG ze skopią, cyfrowy
	1 szt.
	
	
	
	

	1b
	Adaptacja pomieszczeń gabinetu RTG 

ze skopią
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 4 – Aparatura medyczna do pracowni endoskopowej – 1 KPL.
	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	VIDEOGASTROSKOP HDTV – 1 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Kąt obserwacji min. 1400
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Głębia ostrości min. 2-100 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 9,8 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	9,5-9,8 mm – 0 pkt.

< 9,5 mm – 5 pkt.

	6
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max. 9,8 mm 
	TAK (PODAĆ)
	
	9,5-9,8 mm – 0 pkt.

< 9,5 mm – 5 pkt.

	7
	Długość robocza min. 1050 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.:

-w górę 2100

-w dół 900

-w lewo 1000

-w prawo 1000
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet)
	TAK
	
	

	11
	Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 10 pkt.

	12
	Rozdzielczość Full HD
	TAK
	
	

	13
	Min. 3 programowalne przyciski endoskopowe
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Kompatybilny ze specjalnym trybem obrazowania błony śluzowej
	TAK
	
	

	15
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających
	TAK
	
	

	16
	Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem
	TAK
	
	

	II
	VIDEOKOLONOSKOP HDTV – 1 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Kąt obserwacji min. 1400
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Głębia ostrości min. 2-100 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 12,0 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Długość robocza min. 1500 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.:

-w górę.  1800

-w dół.  1800

-w lewo 1600

-w prawo 1600
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet)
	TAK
	
	

	11
	Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS
	TAK/NIE

(PODAĆ)
	
	NIE – 0 PKT.

TAK – 10 PKT.

	12
	Rozdzielczość Full HD
	TAK
	
	

	13
	Min. 3 programowalne przyciski endoskopowe
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Kompatybilny ze specjalnym trybem obrazowania błony śluzowej
	TAK
	
	

	15
	Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających
	TAK
	
	

	16
	Kompatybilny z oferowanym videoprocesorem
	TAK
	
	

	III
	TOR WIZYJNY ENDOSKOPOWY – 2 SZT.

	III a
	TOR WIZYJNY HDTV – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Obrazowanie: min. HDTV1080p, SXGA, SDTV
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Rozdzielczość min. 1920x1080p
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Cyfrowe wyjścia HDTV 1080: min. DVI-D
	TAK
	
	

	6
	Wyjście wideo standard: S-Video,  RGB, Composite
	TAK
	
	

	7
	Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOM 
	TAK/NIE

(PODAĆ)
	
	NIE – 0 PKT.

TAK – 20 PKT.

	8
	Współpraca z endoskopami ze złączem optycznym (jeżeli TAK - podać min. 2 modele endoskopów)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	NIE – 0 PKT.

TAK – 20 PKT.

	9
	Pełna kompatybilność z wszystkimi oferowanymi videoendoskopami
	TAK
	
	

	10
	Pamięć wewnętrzna min. 2 GB 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	11
	Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick
	TAK
	
	

	12
	Min. trzy aktywne tryby przysłony 
- min. automatyczny, szczytowy, średni
	TAK (PODAĆ)
	
	

	13
	Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek
	TAK
	
	

	14
	Zintegrowane źródło światła z procesorem w jednym urządzeniu
	TAK
	
	

	15
	Optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany
	TAK
	
	

	16
	Funkcja zoom cyfrowy min. x1,5
	TAK (PODAĆ)
	
	

	17
	Archiwizacja obrazów medycznych w formatach JPG, TIFF, DICOM
	TAK
	
	

	18
	Funkcja obraz w obrazie oraz obraz obok obrazu 
	TAK
	
	

	19
	Możliwość zapisania funkcji procesora (m.in. rejestracja zdjęć, filmów, wycięcia pasma światła, regulacja kontrastu, przesłony irysowej) na min. 1 przycisk sterujący na panelu przednim procesora
	TAK (PODAĆ)
	
	

	20
	Oświetlenie główne LED lub Ksenon 300W
	TAK (PODAĆ)
	
	Ksenon – 0 pkt.

LED – 20 PKT.

	21
	Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza – min. 3 stopnie 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	22
	Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10.000 godz. lub dostarczenie lamp w ilości pozwalającej na czas pracy 10.000 godz.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	23
	Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwu-konektorowych
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 10 pkt.

	24
	Możliwość podłączenia aparatu z zoomem optycznym min. x135 (podać model endoskopu)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	25
	Możliwość podłączenia aparatu do zabiegów ECPW (podać model endoskopu)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	III b
	MONITOR MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Przekątna ekranu LCD min. 27 cali
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Rozdzielczość obrazu min. 1920 x 1080 pixeli
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Proporcje m.in. 16:9
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Kąt widzenia obrazu min.: prawo/lewo 178o oraz góra/dół 178o
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Współczynnik kontrastu min. 1000:1
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Jasność min. 300 cd/m2
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Sygnał wejścia min.: 1x DVI, 1x Y/C
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Możliwość dodatkowego podłączenia posiadanego procesora wizyjnego
	TAK
	
	

	III c
	WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Wózek endoskopowy z podstawą jezdną
	TAK
	
	

	4
	Podstawa jezdna na 4 kołach z blokadą min. 2
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Min. 4 półki na ustawienie zestawu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Uchwyt do mocowania monitora w systemie VESA
	TAK
	
	

	7
	Wieszak na endoskop
	TAK
	
	

	8
	Możliwość dodatkowego ustawienia posiadanego procesora wizyjnego
	TAK
	
	

	III d
	POMPA PŁUCZĄCA ENDOSKOPOWA – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Sterowanie z przycisku nożnego
	TAK
	
	

	4
	Min. 10-stopniowa regulacja przepływu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Maksymalna wielkość przepływu min. 500 ml/min
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Butelka na wodę min. 1000 ml
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Kompatybilność z oferowanymi videoendoskopami
	TAK
	
	

	III e
	INSUFLATOR CO2 ENDOSKOPOWY – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model, typ
	PODAĆ
	
	

	3
	Sterowanie z panelu urządzenia
	TAK
	
	

	4
	Sygnalizacja zbyt niskiego ciśnienia
	TAK
	
	

	5
	Regulacja przepływu na panelu przednim przynajmniej w dwóch zakresach
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Możliwość podłączenia do sieci szpitalnej lub butli z CO2
	TAK
	
	

	7
	Elementy umożliwiające połączenie urządzenia z butlą z CO2
	TAK
	
	

	8
	Kompatybilność z oferowanym videokolonoskopem
	TAK
	
	

	IV
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	10
	Instrukcja obsługi w języku polskim 

(dostarczona wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	11
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego 
	TAK
	
	

	12
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	13
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	15
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt.
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Aparatura medyczna do pracowni endoskopowej, w tym:
	1 kpl.
	

	1a
	Videogastroskop diagnostyczny
	1 szt.
	
	
	
	

	1b
	Videokolonoskop diagnostyczny
	1 szt.
	
	
	
	

	1c
	Tor wizyjny endoskopowy
	2 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 5 – Diatermia endoskopowa z modułem argonowym (z butlą 5 litrów) – 1 SZT.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………….

Model, typ: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………….……………………………….

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	DANE TECHNICZNE

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Urządzenie przeznaczone do cięcia i koagulacji oraz koagulacji argonowej w zabiegach endoskopowych
	TAK
	
	

	3
	Zasilanie elektryczne urządzenia: 230V 50Hz 
	TAK
	
	

	4
	Znamionowy pobór mocy nie większy niż 1,5 kVA.
	TAK (PODAĆ)
	
	<1,2 kVA – 5 pkt.

	5
	Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: klasa - I stopień – CF lub równoważne
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Aparat z zabezpieczeniem przed impulsem defibrylacji
	TAK
	
	

	7
	Podstawowa częstotliwość pracy generatora 333 kHz (+/-10%) 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Zabezpieczenie przed przeciążeniem aparatu z aktywnym pomiarem temperatury kluczowych elementów
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 5 pkt.

	9
	Aparat z wewnętrznym modułem argonowym (jedno urządzenie), bez dodatkowych przystawek. Obsługa wszystkich dostępnych trybów pracy z jednego panelu sterowania.
	TAK
	
	

	10
	Wewnętrzny układ symulujący podłączenie pacjenta, który każdorazowo po włączeniu aparatu testuje kalibrację toru mocy, gwarantując prawidłowy dobór mocy podczas zabiegu
	TAK
	
	

	11
	Komunikacja z urządzeniem za pomocą ekranu dotykowego
	TAK/NIE

(PODAĆ)
	
	NIE – 0 pkt.

TAK – 5 pkt.

	12
	Czytelny kolorowy, ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy nie mniejszy niż 7”
	TAK (PODAĆ)
	
	

	13
	Możliwość regulacji jasności ekranu
	TAK
	
	

	14
	Komunikacja w języku polskim
	TAK
	
	

	15
	Aparat umożliwiający współpracę z elektrodami neutralnymi wielorazowymi i jednorazowymi. 
System kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej.  
Stała kontrola aplikacji elektrody podczas trwania całego zabiegu z wyświetlaniem stanu:
- poprawnego podłączenia elektrody neutralnej,
- złego sygnalizowanego alarmem oraz komunikatem na ekranie.
	TAK
	
	

	16
	Urządzenie wyposażone w min. 2 niezależne wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów: 
dla narzędzi argonowych,
dla narzędzi mono / bipolarnych nieargonowych.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	17
	Możliwość regulacji głośności sygnałów aktywacji
	TAK
	
	

	18
	Prezentacja aktualnie aktywowanego trybu pracy na ekranie głównym aparatu oraz z sygnalizacją akustyczną 
	TAK
	
	

	19
	Aktywacja funkcji cięcia, koagulacji oraz plazmy argonowej przy użyciu jednego
3-przyciskowego włącznika nożnego 
	TAK
	
	

	20
	Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania urządzenia. Informacja o niesprawności w formie komunikatu z opisem, wyświetlanym na ekranie urządzenia
	TAK
	
	

	21
	Aparat przystosowany do montażu na wózku wyposażonym w platformę jezdną z blokadą kół, z zamykaną szafką na butlę argonową oraz z koszykiem na akcesoria
	TAK
	
	

	II
	PARAMETRY PRACY URZĄDZENIA

	1
	Aparat wyposażony w system automatycznego doboru mocy wyjściowej cięcia i koagulacji w zależności od parametrów tkanki, szybkości cięcia oraz elektrody
	TAK
	
	

	2
	Monitor mocy informujący o mocy średniej i szczytowej podczas procesu cięcia
	TAK
	
	

	3
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej cięcia endoskopowego,  maksymalna moc cięcia - min. 400W
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Minimum 4 efekty w każdym z dostępnych trybów cięcia i koagulacji monopolarnej
	TAK (PODAĆ)
	
	8 efektów – 5 pkt.

	5
	Minimum 4 tryby cięcia, w tym tryby do zabiegów polipektomii, papillotomii oraz mukozektomii
	TAK (PODAĆ)
	
	8 trybów – 5 pkt.

	6
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej, maksymalna moc koagulacji - min. 200W
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Automatyczna regulacja mocy wyjściowej koagulacji monopolarnej endoskopowej, maksymalna moc - min. 40W
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Minimum 2 rodzaje koagulacji monopolarnej, w tym koagulacja przeznaczona do zabiegów endoskopowych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Minimum 4 efekty koagulacji  dostępnych dla każdego rodzaju koagulacji monopolarnej kontaktowej
	TAK (PODAĆ)
	
	8 efektów – 5 pkt.

	10
	Koagulacja plazmą argonową z mocą maksymalną do min. 40W
	TAK (PODAĆ)
	
	

	11
	Min. 2 rodzaje koagulacji plazmą argonową, w tym koagulacja pulsacyjna
	TAK (PODAĆ)
	
	

	12
	Koagulacja bipolarna endoskopowa z automatyczną regulacją mocy wyjściowej, moc do min. 60W
	TAK (PODAĆ)
	
	min. 70W – 5 pkt.

	13
	Automatyczne rozpoznawanie podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu
	TAK
	
	

	14
	Informacja o podłączonym instrumencie widoczna na aktywnym panelu sterowania
	TAK
	
	

	15
	Informacja na wyświetlaczu o wartości nastawionego przepływu argonu dla plazmy argonowej
	TAK
	
	

	16
	Regulacja przepływu argonu w zakresie od minimum 0,5 do 3 litrów/min. z rozdzielczością 
co najmniej 0,2 l/min
	TAK (PODAĆ)
	
	0,1 l/min – 5 pkt.

	17
	Funkcja napełnienia instrumentów argonem przed aktywacją plazmy argonowej
	TAK
	
	

	18
	Funkcja zabezpieczająca przed aktywacją plazmy argonowej przed wypełnieniem przewodów argonem
	TAK
	
	

	III
	WYPOSAŻENIE

	1
	Włącznik nożny bezprzewodowy, min. 3-przyciskowy do aktywacji cięcia, koagulacji i plazmy argonowej – 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Elektroda neutralna wielorazowego użytku, silikonowa dla dorosłych - 1 szt.
	TAK
	
	

	3
	Kabel do neutralnych elektrod wielorazowych długości min. 3 m - 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Wielorazowy kabel do podłączenia elektrody argonowej giętkiej długości min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Wielorazowa elektroda argonowa giętka, długość min. 2.2 m, średnica maks. 2.3 mm, 
(w komplecie z adapterem do czyszczenia) – 1 szt. 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Kabel monopolarny do narzędzi endoskopowych o długości min. 3 m - 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Butla argonowa 5 L - 1 szt.
	TAK
	
	

	8
	Reduktor argonowy - 1 szt.
	TAK
	
	

	9
	Wielorazowy kabel do podłączenia pętli do polipektomii o długości min. 3 m, kompatybilny z systemem rozpoznawania narzędzi - 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Wózek dedykowany do diatermii, wyposażony w cztery kółka, rączkę, zamykaną szafką na butlę argonową 5 lub 10-litrową oraz wyposażony w koszyk na akcesoria i miejsce na włącznik nożny - 1 szt.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	IV
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	10
	Instrukcja obsługi w języku polskim 

(dostarczona wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	11
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego 
	TAK
	
	

	12
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	13
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	15
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt.
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Diatermia endoskopowa 

z modułem argonowym 

(z butlą 5 litrów)
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 6 – Automatyczna myjnia/dezynfektor dla endoskopów – 1 SZT.

Producent: …………………………………………………………………………………………………………….

Model, typ: ……………………………………………………………………………………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………………………………………….……………………………….

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	DANE TECHNICZNE

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Przeznaczona do załadowania jednego endoskopu w cyklu
	TAK
	
	

	3
	Przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich
	TAK
	
	

	4
	Opis funkcji na panelu sterowania w języku polskim 
	TAK 
	
	

	5
	Myjnia na endoskopy działająca na środkach dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego.
	TAK
	
	

	6
	Myjnia działająca w automatycznym proces mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	

	7
	Urządzenie realizujące automatycznie: 

- mycie wstępne

- mycie z użyciem detergentu                

- mycie zasadnicze,

- dezynfekcję chemiczno-termiczna

- płukanie

- suszenie
	TAK 
	
	

	8
	Urządzenie kompatybilne ze środkami dezynfekcyjnymi na bazie kwasu nadoctowego różnych producentów (jeżeli TAK - podać min. 2)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	9
	Urządzenie kompatybilne ze środkami do mycia różnych producentów (jeżeli TAK - podać min. 2)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0 pkt.

	10
	Myjnia pracująca z jednokrotnym użyciem płynu myjącego i dezynfekującego.
	TAK
	
	

	11
	Urządzenie umożliwiające mycie i dezynfekcję wszystkich rodzajów i modeli endoskopów, pochodzących od różnych producentów.
	TAK
	
	

	12
	Praca w szczelnym systemie zamkniętym z automatycznym procesem mycia oraz dezynfekcji.
	TAK 
	
	

	13
	Myjnia pracująca wyłącznie na automatycznie dozowanych koncentratach - nie dopuszcza się myjni pracującej na środkach gotowych do użycia i wielokrotnego stosowania.
	TAK
	
	

	14
	Myjnia sygnalizująca potrzebę wymiany środków chemicznych i innych materiałów okresowo wymienianych.
	TAK
	
	

	15
	Środki do mycia i dezynfekcji muszą znajdować się w dostosowanym miejscu w środku myjni.
	TAK
	
	

	16
	Mycie i płukanie  endoskopów wodą  zmiękczoną 
	TAK
	
	

	17
	Posiadająca dodatkowy system filtracji 
	TAK
	
	

	18
	Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów
	TAK
	
	

	19
	Komora myjąca wyposażona w min. 4 dysze płucząco-myjące.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	20
	Min. 6 niezależnych portów do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze oraz osobny port do podłączenia testu szczelności.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	21
	Automatyczna  kontrola szczelności endoskopu w przebiegu całego procesu mycia i dezynfekcji.
	TAK
	
	

	22
	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD min. 7”, dotykowy.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	23
	Posiadająca wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu
	TAK
	
	

	24
	Możliwość ustawienia temperatury dla środka dezynfekcyjnego w zakresie do min. 55°C 35ºC
	TAK (PODAĆ)
	
	

	25
	Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim
	TAK 
	
	

	26
	System informujący o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni
	TAK 
	
	

	27
	Możliwość identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii)
lub

Możliwość identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (nazwa, typ, numer serii oraz personel poprzez imię i nazwisko)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

	28
	Wbudowany czytnik identyfikacji endoskopów oraz personelu w wewnętrzną powierzchnię wanny
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

	29
	Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych)
	TAK/NIE (PODAĆ)
	
	TAK – 5 pkt.

NIE – 0 pkt.

	30
	Automatyczny moduł wykrywania nieszczelności w endoskopie przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji
	TAK
	
	

	31
	Waga maksymalna – 150 kg
	TAK (PODAĆ)
	
	

	32
	Max. wymiary zewnętrzne: 

szerokość - 600 mm
głębokość -  850 mm
wys. 1300 mm 1400 mm
Uwaga:

Wymagane są kółka zamontowane w podstawie myjni tylko dla myjni o głębokości 700 – 850 mm 
	TAK (PODAĆ)
	
	Gł. do 600 mm 

– 10 pkt.

Gł. do 700 mm 

– 5 pkt.

Gł. 700-850 mm 

– 0 pkt.

Wys. do 1100 mm – 5 pkt.

Wys. 1100-1300
1100-1400 mm 

– 0 pkt.

	33
	Zasilanie elektryczne 220 -240 V, 50 Hz
	TAK
	
	

	34
	Maksymalny pobór mocy: 3,0 kVA
	TAK
	
	

	35
	System trójstopniowej filtracji
	TAK
	
	

	36
	Wyposażenie we wszystkie niezbędne materiały konieczne do montażu i uruchomienia urządzenia
	TAK
	
	

	II
	WYMAGANIA DODATKOWE

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny
	TAK
	
	

	2
	Gwarancja min. 24 miesiące od dnia uruchomienia sprzętu medycznego u Zamawiającego, karta gwarancyjna z dostawą sprzętu
	TAK (PODAĆ)
	
	

	3
	Wszystkie zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 

	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów - w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)
	TAK 
(podać dane serwisu: adres, tel./fax, 

e-mail)
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1

w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	10
	Instrukcja obsługi w języku polskim 

(dostarczona wraz ze sprzętem medycznym)
	TAK
	
	

	11
	Uruchomienie sprzętu medycznego i przeszkolenie personelu medycznego 
	TAK
	
	

	12
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	13
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności
	TAK
	
	

	14
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów
	TAK
	
	

	15
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności.
	TAK 
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt.
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Automatyczna myjnia/dezynfektor 

dla endoskopów
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

Zadanie nr 7 - Technologie informacyjno-komunikacyjne TIK (sprzęt i oprogramowanie) – 1 kpl.
Zamawiający informuje, iż obecnie pracuje w środowisku Windows i w zakresie niniejszego zadania wymaga zaoferowania sprzętu i oprogramowania kompatybilnego z tym środowiskiem pracy.

	Lp
	PARAMETR/WARUNEK


	Parametr

wymagany
	Parametr

oferowany

(podać oferowane zakresy parametrów 

lub opisać funkcje aparatu)
	Parametr oceniany - punktacja



	I
	SERWER – 2 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model
	PODAĆ
	
	

	3
	Obudowa

Obudowa Rack o wysokości max. 1U umożliwiająca instalację min. 8 dysków 2,5” z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Procesor

Dwa procesory min. ośmiordzeniowe klasy x86 do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 127 punktów w teście SPECrate2017_int_base dostępnym na stronie www.spec.org dla dwóch procesorów
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Płyta główna

Dedykowana serwerowa, zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. Minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Możliwość obsługi do 1TB pamięci RAM. 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Pamięć RAM

Minimum 128GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, Advanced ECC, Memory Page Retire
	TAK (PODAĆ)
	
	128GB – 0 pkt.
> 128GB – 5 pkt.

	7
	Dyski twarde

Zainstalowane 4 x 900GB SAS 15k fabrycznie skonfigurowane w RAID-5.Możliwość instalacji dedykowanego modułu dla hypervisora wirtualizacyjnego, z możliwością wyposażenia w nośniki typu flash o pojemności min. 64GB, z możliwością konfiguracji zabezpieczenia synchronizacji pomiędzy nośnikami z poziomu BIOS serwera. Rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na dyski twarde. Możliwość instalacji dwóch dysków hot-swap M.2 SATA o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID-1. 
	TAK (PODAĆ)
	
	Dysk HDD 

– 0 pkt.
Dysk SSD 

– 5 pkt.

	8
	Kontroler RAID

Sprzętowy kontroler RAID z zainstalowanym 4GB pamięci podręcznej, umożliwiający połączenie RAID poziomu: 0,1,5,6,10,50,60.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Wbudowane porty i gniazda

Minimum port USB 2.0 oraz port USB 3.0, port VGA. Minimum 2 sloty PCIe x16  minimum 3 generacji
	TAK (PODAĆ)
	
	

	10
	Inne napędy i moduły

DVD- RW wewnętrzny, panel serwisowy z wyświetlaczem LCD
	TAK 
	
	

	11
	Karta graficzna

Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min.1600x900 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	12
	Karty sieciowe i karty do podłączenia urządzeń zewnętrznych

Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T.
Dodatkowo wbudowane cztery interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie Base-T.
Możliwość instalacji wymiennie modułów udostępniających:
- dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet 
w standardzie BaseT 
- dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet 
w standardzie SFP+
- dwa interfejsy sieciowe 25Gb Ethernet ze złączami SFP28.
 Dodatkowo zainstalowana:
- karta HBA SAS 12Gb/s z portami wyprowadzonymi na zewnątrz obudowy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	13
	Zasilanie i chłodzenie

Dwa redundantne zasilacze hot-plug o maksymalnym poborze mocy 800W na 1 zasilacz; nadmiarowe chłodzenie – redundantne wentylatory
	TAK (PODAĆ)
	
	

	14
	Oprogramowanie

Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze itd.). Oprogramowanie do archiwizacji i odtwarzania danych (klasy BackupExec 2010 lub równoważne) z serwerów i zaproponowanej bazy danych. Oprogramowanie antywirusowe (klasy Eset NOD32 Antyvirus BE lub równoważne).
	TAK (PODAĆ)
	
	

	15
	Zarządzanie

Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego karta zarządzania umożliwiająca:

·       wsparcie dla SNMP; IPMI2.0
·       integracja z Active Directory 
·       wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS 
·       wsparcie dla LLDP
·       wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
·       monitorowanie zużycia dysków SSD 
·       możliwość monitorowania z jednej konsoli min. 100 serwerami fizycznymi, 
·       możliwość automatycznego zgłaszania alertów do centrum serwisowego producenta 
·       możliwość automatycznego update firmware dla
wszystkich komponentów serwera 
·       możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware 
·       możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON 
·       możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych
·       serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. Android/ Apple iOS przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI.
	TAK

(PODAĆ)

 
	
	

	16
	Zabezpieczenia serwera

Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. 
Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. 
BIOS mający możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą.
Moduł TPM 2.0 v3
Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera.
Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem
	TAK 
	
	

	17
	Wsparcie dla systemów operacyjnych

Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Katalog lub równoważnej i posiadać status „Certified for Windows” lub równoważny dla systemów Microsoft Windows 2016, Microsoft Windows 2019 x64, Microsoft Windows 2022 
lub równoważnych
	TAK 
	
	

	18
	Certyfikaty producenta

Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 lub równoważną oraz ISO-14001 lub równoważną.
Serwer musi posiadać deklarację CE. 
Urządzenia wyprodukowane przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 lub równoważną lub oświadczenie producenta o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	19
	Dokumentacja

Karty gwarancyjne, instrukcje, licencje oprogramowania, nośniki ze sterownikami
	TAK
	
	

	20
	Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji producenta z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 365x7x24 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
Wykonawca zapewnia, że w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wparciem technicznym, uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego.
Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. 
Wykonawca zapewnia, że sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. 
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji systemu. 
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.
> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	21
	Inne

Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 
	TAK 
	
	

	II
	MACIERZ DYSKOWA (SERWER) – 1 SZT.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model
	PODAĆ
	
	

	3
	Obudowa

Obudowa RACK 19” 2U, o możliwości podłączenia 12 HDD SAS lub SATA o pojemności do 8TB każdy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Kontroler

Dwa kontrolery RAID pracujące w układzie active-active posiadające łącznie minimum osiem portów SAS 12Gb/s. Cache 8GB na kontroler, pamięć cache zapisu mirrorowana między kontrolerami, podtrzymywana bateryjnie przez min. 72h w razie awarii.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Dyski twarde

Zainstalowane 12 dysków Hot-Plug SAS o pojemności 4TB NLSAS 7.2k RPM 3,5”, Możliwość rozbudowy przez dokładanie kolejnych dysków/półek dyskowych do łącznie minimum 264 dysków. Możliwość mieszania typów dysków w obrębie macierzy oraz pojedynczej półki.
	TAK (PODAĆ)
	
	Pojemność 

48TB – 0 pkt.
Pojemność 

> 48TB – 5 pkt.

	6
	Połączenia

Obsługa do 2 hostów o wysokim poziomie dostępności (nadmiarowe ścieżki danych) lub do 4 hostów o zwykłym poziomie dostępności
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Peryferia

Szyny montażowe z kompletem śrub do instalacji w szafie RACK, kable zasilające
	TAK 
	
	

	8
	Zasilanie

Nadmiarowe HotPlug o mocy nie przekraczającej 600W na zasilacz
	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Bezpieczeństwo

Ciągła praca obu kontrolerów nawet w przypadku zaniku jednej z faz zasilania. Wymagana redundancja dla: zasilacze, wentylatory, kontrolery RAID.
	TAK 
	
	

	10
	Możliwości zarządzania

Zarządzanie macierzą poprzez minimum przeglądarkę internetową, GUI oparte o HTML5. Powiadamianie mailem o awarii, umożliwiające maskowanie i mapowanie dysków. Macierz powinna zostać dostarczona z licencją umożliwiającą utworzenie minimum 512 LUN’ów oraz 1024 kopii migawkowych na całą macierz.
Licencja zaoferowanej macierzy powinna umożliwiać podłączanie minimum 8 hostów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.
Konieczne jest posiadanie automatycznego, bez interwencji człowieka, rozkładania danych między dyskami poszczególnych typów (tzw. auto-tiering). Dane muszą być automatycznie przemieszczane między rożnymi typami dysków.
Możliwość wykorzystania dysków SSD jako cache macierzy, możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 4TB poprzez dyski SSD.
Macierz musi posiadać funkcjonalność zdalnej replikacji danych do macierzy tej samej rodziny w trybie asynchronicznym.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	11
	Certyfikaty

Macierz musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001:2008 lub równoważną.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	12
	Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji podstawowej producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta.
W przypadku awarii dyski twarde pozostają własnością zamawiającego.
Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta.
Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta podając unikatowy numer urządzenia, oraz pobieranie uaktualnień mikrokodu oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji macierzy.

Wszystkie naprawy gwarancyjne powinny być możliwe na miejscu.

Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu.

W czasie obowiązywania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych).
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	III
	LEKARSKA STACJA DIAGNOSTYCZNA – 1 KPL.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022 (wszystkie elementy)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Komputer stacji lekarskiej – 1 szt. – producent, nazwa, typ - PODAĆ
Komputer lekarskiej stacji diagnostycznej typu Workstation o parametrach min:

· procesor do stacji roboczych typu Intel Xeon lub równoważny 6 rdzeniowy 3,2 GHz, Cache 12MB 

· dysk twardy 2x256 GB SSD (RAID 1),

· pamięć RAM minimum 8GB DDR4,

· karta sieciowa 1 Gbit

· karta graficzna dedykowana do obsługi monitorów medycznych, 4 GB RAM, 4x minidisplay port,

· system operacyjny zgodny z wymaganiami aplikacji dedykowanej dla stacji diagnostycznej

· napęd DVDRW

· mysz, klawiatura
· zasilacz UPS o mocy zapewniającej podtrzymanie zasilania do bezpiecznego zamknięcia systemu.
Gwarancja – min. 24 miesiące
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	3
	Monitor diagnostyczny – 2 szt. fabrycznie sparowane - producent, nazwa, typ - PODAĆ
Parametry minimalne monitorów radiologicznych, diagnostycznych, kolorowych LCD 2 MPix

· przekątna ekranu – 21,3’

· kąt widzenia w pionie i poziomie min. 178° /178°

· jasność – 800 cd/m²

· kontrast – 1400:1

· matryca – IPS

· rozdzielczość - min. 2MP (1200×1600)

· wielkość pixela – 0,27mm x 0,27 mm

· tryb pracy w pionie lub w poziomie

· liczba kolorów – 10 bit

· czas reakcji matrycy – 20 ms

· wejście sygnałowe – DisplayPort

· monitory fabrycznie parowane
· funkcjonalność – predefiniowane tryby pracy, czujnik podświetlenia matrycy, czujnik oświetlenia

· certyfikat do zastosowań medycznych

Gwarancja – min. 24 miesiące
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	4
	Monitor do opisu – 1 sztuka - producent, nazwa, typ, urządzenia - PODAĆ
1 x Monitor do opisu: LCD min. 22”  tego samego producenta co monitory diagnostyczne, minimalne parametry:
· jasność – 250 cd/m²

· kontrast – 1000:1

· matryca – IPS

· rozdzielczość - 1920×1200
Gwarancja – min. 24 miesiące
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	5
	Oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej - producent, nazwa, model – PODAĆ
- Obsługa danych DICOM z określonymi zestawami znaków innymi niż ISO_IR 100 (łącznie z unikodem; szczegółowe informacje znajdują się w oświadczeniu o zgodności DICOM) 

- Możliwość zmiany rozmiaru przycisków i czcionki (dla wyświetlaczy w wysokiej rozdzielczości) 

- Obsługa wielu monitorów 

- Style umożliwiające stworzenie komfortowego środowiska pracy, zwłaszcza w warunkach typowych dla pomieszczeń do odczytu badań

- Tabela badań 

- Lista pacjentów z podglądem w postaci miniatur 

- Wyświetlanie daty urodzenia i wieku pacjenta

- Przetwarzanie obrazów (w tym porównanie wielu badań i filtry, synchronizacja i desynchronizacja serii) 

- Szybkie przybliżanie, oddalanie, tryb cine, windowing 

- Dodatkowe tryby przybliżania 1/3 i 1/2 

- Funkcje przyspieszające odczyt: 

· Menu kontekstowe otwierane prawym klawiszem myszy, dające szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji 

· Narzędzie lupy (Magnifier) z interpolacją 16-bitową i predefiniowanymi trybami przybliżenia 

· Łatwa synchronizacja serii badań czaszkowo-ogonowych i ogonowo-czaszkowych bez ręcznych przygotowań 

· Możliwość zresetowania zmian okien (windowing) 

· Połączenie trybu cine i bind 

· Pomiary (w tym odległość, kąt, kąt Cobba, kąt dysplazji biodra, ROI, proporcje oraz opcje modyfikowania i usuwania) 

· Dodawanie podstawowych adnotacji na obrazach (w tym tworzenie obrazów wtórnych) 

· Wybór miniatur do podglądu serii (obraz ze środka serii lepiej reprezentuje jej zawartość) 

· Różne rozmiary kursora myszy 

· Wyświetlanie plików DICOM Presentation States 

· Konfigurowalne kontury do wyświetlania rzutowanych lub przecinających się projekcji 

· Obsługa tabeli LUT, nakładek bitmapowych (overlays) i migawkowych sekwencji DICOM 

· Okno z białym tłem ułatwiające porównanie obrazów cyfrowych i tradycyjnych (na kliszy) 

· Konfigurowalny pasek narzędzi i możliwość tworzenia skrótów 

· Możliwość otwierania obrazów w rozmiarze do 150 megapikseli 

· Możliwość otwierania badań tomosyntezy 

· Szybkie otwieranie obiektów DICOM, m.in. poprawionych badań CT i MR
	TAK (PODAĆ)
	
	

	
	- Ustrukturyzowane raporty z możliwością odczytu, zapisu i edycji dla podstawowych obiektów SR
· - Możliwość odczytu dla pozostałych formatów SR

· - Importowanie danych z nośników CD, DVD, USB 

· - Interfejs TWAIN (skaner, czytnik kart, aparat itp.) 

· - Importowanie plików obrazu (BMP, JPEG, TIFF, RAW) 

· - Interfejs Dropbox

· - Eksportowanie danych na nośniki CD, DVD, USB 

· - Email DICOM i załączanie obrazów JPEG w wiadomościach email 

· - Eksportowanie do pliku obrazu lub wideo AVI

· - Obsługa dodatkowych formatów papieru dla modułów druku DICOM dowolnego producenta, w tym druk DICOM w rozmiarze rzeczywistym (1:1)

· - Windows ® Print lub równoważna
· - Automatyczne zarządzanie poprzednimi badaniami 

· - Wyszukiwanie poprzednich badań na podstawie podobnych nazwisk 

· - Układy obrazu (hanging protocols), w tym sekwencje HP i paski narzędzi dla poszczególnych modalności 

· - Bardziej szczegółowe pomiary: odległość prostopadła, odległość między punktem a linią (np. do oceny rotacji kręgów lędźwiowych), wielokątny obszar ROI, kąty wewnętrzne (np. do pomiaru kąta dystalnego stawu śródręcza, nachylenia radialnego i innych wartości o znaczeniu klinicznym) 

· - Kopiowanie pomiarów do innych obrazów w celu pomiarów 3D, np. TTTG 

· - Dynamiczne okno lupy umożliwiające płynne powiększanie obrazu 

· - Dodawanie adnotacji na obrazach (w tym ich przechowywanie i przesyłanie w pliku Presentation State)

- Motywy kolorystyczne dla medycyny nuklearnej (m.in. GE Color, Hot Iron)
	
	
	

	IIIa
	Wymagania dodatkowe w zakresie lekarskiej stacji diagnostycznej

	1
	Sprzęt medyczny oznaczony znakiem CE, zarejestrowany jako wyrób medyczny – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy
	TAK
	
	

	2
	Zaoferowane urządzenia muszą spełniać wymagania dotyczące okresowych przeglądów technicznych określonych przez producenta i dostawcę – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy
	TAK
	
	

	3
	Gwarancja liczona od dnia uruchomienia sprzętu u Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru, karty gwarancyjne z dostawą sprzętu
	TAK
	
	

	4
	Gwarancyjne przeglądy techniczne wraz z niezbędnymi do przeglądu materiałami – w całym zaoferowanym okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów – w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego) – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy
	TAK
	
	

	5
	Serwis w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego (bez naliczania dodatkowych kosztów – w ramach wynagrodzenia umownego wynikającego z niniejszego postępowania przetargowego)


	TAK
	
	

	6
	Czas reakcji serwisu: od przyjęcia zgłoszenia 

do podjętej naprawy: max. 48 godzin lub max. 72 godzin, jeżeli zgłoszenie nastąpiło w dzień wolny od pracy
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Czas usunięcia awarii: max. 5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – max. 10 dni roboczych
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Okres zagwarantowania dostępności serwisu i części zamiennych: min. 10 lat licząc od daty odbioru wskazanej na protokole zdawczo-odbiorczym


	TAK (PODAĆ)
	
	

	9
	Okresowe przeglądy techniczne po okresie gwarancji – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy 
	TAK (PODAĆ)
	
	Nie częściej niż 1 w roku – 10 pkt.

Częściej niż 1 
w roku – 0 pkt.

	10
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz ze sprzętem)
	TAK
	
	

	11
	Uruchomienie sprzętu i przeszkolenie personelu; szkolenie personelu w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	
	

	12
	Protokół uruchomienia, szkolenia i odbioru wypełniony i podpisany przez osobę do tego uprawnioną i kompetentną
	TAK
	
	

	13
	Paszport urządzenia z wpisem uruchomienia i potwierdzeniem sprawności – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy


	TAK
	
	

	14
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga specjalnych części zamiennych, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu, załącza do wyrobu wykaz dostawców takich części i materiałów – elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy


	TAK
	
	

	15
	Wykonawca wprowadzający do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub sprowadzający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu używania na tym terytorium wyrób, który dla prawidłowego i bezpiecznego działania wymaga fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa — które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonane przez użytkownika — załącza do wyrobu wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania tych czynności 

– elementy lekarskiej stacji diagnostycznej, których wymóg ten dotyczy
	TAK
	
	

	IV
	Duplikator do nagrywania płyt dla pacjenta z komputerem sterującym i oprogramowaniem – 1 KPL.

	1
	Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, kompletne, a także wolne od wszelkich wad fizycznych 

i prawnych; nie dopuszcza się urządzenia demo; 

rok produkcji 2022
	TAK (PODAĆ)
	
	

	2
	Producent, model
	PODAĆ
	
	

	3
	Pojemność zasobników wejściowych

≥ 100 płyt
	TAK (PODAĆ)
	
	

	4
	Prędkość nagrywania i druku

≥  30 CD na godzinę

≥ 15 DVD na godzinę

≥  Blue Ray na godzinę
	TAK (PODAĆ)
	
	

	5
	Rozdzielczość drukowania

≥ 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	6
	Ilość wbudowanych napędów

≥ 2 napędy obsługujące nośniki CD-R, DVD-R, DVD+R, BD-R
	TAK (PODAĆ)
	
	

	7
	Metoda wydruku atramentowa z obsługą min. 6 kolorów
	TAK (PODAĆ)
	
	

	8
	Wbudowany interfejs sieciowy

Gigabit Ethernet
	TAK 
	
	

	9
	Gwarancja

Min. 24 miesiące
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	10
	Komputer sterujący
· Procesor: minimum Intel Core i5-10500T lub równoważny
· Pamięć RAM: minimum 8GB

· Dysk twardy: minimum 256GB SSD

· System operacyjny: MS Windows 10 PRO lub równoważny

· Monitor o przekątnej 23”

· Gwarancja : minimum 24 miesiące
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	V
	MODERNIZACJA STEMU RIS/PACS (z integracją z HIS) – Zamawiający wymaga rozbudowy i modernizacji posiadanego oprogramowania RIS/PACS poprzez dostarczenie dodatkowych licencji i rozbudowę zapewniających docelowe uzyskanie funkcjonalności

	1
	Dodatkowa licencja umożliwiająca podłączenie minimum 5 dodatkowych urządzeń DICOM 
(3 aparaty RTG i 2 tory wizyjne)
	TAK (PODAĆ)
	
	Ograniczona liczba licencji 
– 0 pkt.
Brak ograniczeń – 10 pkt.

	2
	Zapis wyniku badania w formacie elektronicznym HL7 CDA
	TAK 
	
	

	3
	Możliwość podpisania dokumentu wyniku kwalifikowanym podpisem cyfrowym, certyfikatem niekwalifikowanym i certyfikatem ZUS
	TAK 
	
	

	4
	Integracja oprogramowania RIS/PACS z oprogramowaniem lekarskiej stacji diagnostycznej
	TAK 
	
	

	5
	Wszystkie oferowane moduły RIS/ PACS/ Dystrybucja obrazów muszą pochodzić od tego samego producenta
	TAK 
	
	

	6
	Licencja nie posiada ograniczeń co do typu danych przechowywanych w Systemie, liczby przechowywanych badań.
	TAK 
	
	

	7
	Licencja uprawnia do użytkowania Systemu w 1 fizycznej lokalizacji Zamawiającego.
	TAK 
	
	

	8
	W ramach licencji jest zapewniona aktualizacja Systemu, gwarancja i nadzór producenta przez okres min. 24 miesięcy.
	TAK (PODAĆ)
	
	24 miesiące 

– 0 pkt.

> 24 miesiące 

– 5 pkt.

	9
	Możliwość skanowania skierowań w systemie RIS
	TAK 
	
	

	10
	Oferowane oprogramowanie posiada bezterminową licencję użytkowania
	TAK
	
	

	11
	System musi działać w oparciu o silnik baz danych obsługujący plik bazy danych o wielkości minimum 10TB. 
	TAK (PODAĆ)
	
	

	12
	Możliwość dostępu do wszystkich przypisanych użytkownikowi funkcji z poziomu interfejsu bez konieczności wylogowania się.
	TAK 
	
	

	13
	Interfejs użytkownika i pomoc w języku polskim dla wszystkich modułów
	TAK 
	
	

	14
	Obsługa polskich znaków diakrytycznych
	TAK 
	
	

	15
	Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment
	TAK 
	
	

	16
	System jest wykonany w architekturze klient-serwer, dane są przechowywane w modelu relacyjnym baz danych
	TAK
	
	

	17
	System musi być wyposażony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem na poziomie klienta (aplikacja) i serwera (baza danych)
	TAK 
	
	

	18
	System musi tworzyć i utrzymywać logi systemu, rejestrujące aktywność użytkowników systemu i wykonane przez nich najważniejsze czynności z możliwością analizy historii zmienianych wartości danych.
	TAK 
	
	

	19
	Automatyczne uruchomienie serwera RIS/PACS oraz komunikacji HL7 do pełnej funkcjonalności po restarcie bez udziału administratora np. po awarii zasilania
	TAK 
	
	

	20
	System musi być w pełni zgodny ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi
	TAK 
	
	

	21
	System musi generować kopie bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora  bez konieczności zatrzymania systemu.
	TAK 
	
	

	22
	Podczas wykonywania kopii bezpieczeństwa system musi być w pełni dostępny dla użytkowników końcowych
	TAK 
	
	

	23
	System w pełni zintegrowany i oparty o jeden rekord pacjenta, raz wprowadzone dane są dostępne w każdym module
	TAK 
	
	

	24
	Identyfikacja użytkownika w systemie i dostęp do danych za pomocą loginu i hasła, jedno logowanie wykorzystywane do wszystkich modułów
	TAK 
	
	

	25
	System posiada mechanizmy blokowania rekordów pacjenta (w trakcie pracy jednego z użytkowników systemu na danym rekordzie pacjenta dla pozostałych użytkowników rekord ten dostępny jest tylko do odczytu)
	TAK 
	
	

	26
	System umożliwia administratorowi z poziomu aplikacji wprowadzanie i zmianę parametrów systemu, w szczególności:

· Dane identyfikacyjne jednostki

· Struktura jednostki (pracownie, itp.)

· Księgi pracowni itp.
	TAK 
	
	

	27
	Możliwość definiowania jednostek organizacyjnych w ramach istniejącej struktury. Definicja jednostki zawiera minimum następujące informacje:

· nazwa jednostki,

· kod V i VI resortowy

· adres jednostki
	TAK 
	
	

	28
	Możliwość definiowania ośrodków tworzących strukturę organizacyjną. Definicja ośrodka zawiera minimum następujące:

· nazwa ośrodka

· powiązanie z jednostką organizacyjną,

· kod VII i VIII resortowy,

· telefon,

· osoba zarządzająca ośrodkiem,

· numer konta księgowego
	TAK 
	
	

	29
	Możliwość zarządzania słownikiem projekcji używanych przy badaniach diagnostycznych obrazowych
	TAK 
	
	

	30
	Możliwość zarządzania hierarchicznym drzewem grup procedur występujących w słownikach badań diagnostycznych
	TAK 
	
	

	31
	Możliwość generowania czasu pracy pracowni z uwzględnieniem dni świątecznych i wolnych.
	TAK 
	
	

	32
	Możliwość definiowania domyślnych jednostek kierujących dla ośrodków zlecających
	TAK 
	
	

	33
	System daje możliwość za pomocą praw dostępu, zapewnienie użytkownikowi edycji tylko tych danych, których jest autorem
	TAK 
	
	

	34
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach DICOM w zakresie odbierania wyników obrazowych
	TAK 
	
	

	35
	System umożliwia automatyczną komunikację z innymi systemami w standardach HL7 (w każdej wersji) w zakresie wysyłania zleceń i odbierania wyników
	TAK 
	
	

	36
	System musi posiadać wbudowaną obsługę słowników ICD-10, ICD-9, zawodów, TERYT (słownik kodów terytorialnych gmin, słownik miejscowości, słownik ulic, słownik kodów pocztowych), wewnętrzne słowniki z możliwością rozbudowy
	TAK 
	
	

	37
	Zabezpieczenie systemu przed dublowaniem rekordów (dane personalne, rejestr firm itp.).
	TAK 
	
	

	38
	Możliwość przeglądania historii zmian w rekordach rejestru osób (pacjentów, lekarzy)
	TAK 
	
	

	39
	Możliwość przeglądania historii zmian w rekordach rejestru firm (jednostek kierujących)
	TAK 
	
	

	40
	Możliwość definiowania indywidualnie przez jednostkę dodatkowych parametrów (np. nazwisko panieńskie matki, itp.) przypisywanych do rekordu pacjenta
	TAK 
	
	

	41
	Możliwość przypisania niezależnych wydruków wyników badań indywidualnie do każdej z procedur diagnostycznych
	TAK 
	
	

	42
	W systemie zaimplementowana jest obsługa skrótów klawiaturowych (kombinacje klawiszy hot-keys) dla najczęściej używanych funkcji
	TAK 
	
	

	43
	Możliwość tworzenia przez Administratora indywidualnych druków (formularzy) z danymi pobieranymi bezpośrednio z bazy danych
	TAK 
	
	

	V a
	Archiwizacja obrazów

	44
	Obsługa procesu starzenia się badań i przenoszenia najstarszych badań na nośniki off-line
	TAK 
	
	

	45
	Przyjmowanie obrazów z urządzeń diagnostycznych i ich zapis w standardzie DICOM 3.0 na serwer PACS pełniący funkcję archiwum oraz udostępnianie i przesyłanie obrazów medycznych w standardzie DICOM 3.0 na stacje diagnostyczne i przeglądowe
	TAK 
	
	

	46
	System archiwizacji powinien zapewnić utrwalenie danych na okres wymagany przepisami prawa i ich usunięcie po tym okresie
	TAK 
	
	

	47
	Archiwizacja badań następuje na trwałych nośnikach zewnętrznych lub na nośnikach magnetycznych
	TAK 
	
	

	48
	System zapewnia bezstratność informacji pobieranej z urządzeń akwizycyjnych
	TAK 
	
	

	49
	Możliwość wyszukiwania badań zgromadzonych w archiwum wg min. 5 kryteriów m.in. nazwisko i imię pacjenta, numer badania, data wykonania, PESEL wraz z możliwością otwarcia badania w przeglądarce DICOM
	TAK (PODAĆ)
	
	

	50
	Dla badań zarchiwizowanych na nośnikach off-line  i niedostępnych w pamięci podręcznej funkcja automatycznego przywracania do pamięci podręcznej na żądanie operatora.
	TAK 
	
	

	51
	Walidacja zgodności danych obrazowych z danymi ze skierowania
	TAK 
	
	

	52
	Możliwość zdefiniowania czasu po upływie którego badanie zostanie przeniesione z pamięci podręcznej do archiwum off-line
	TAK 
	
	

	53
	Możliwość przesyłania do użytkowników udostępnianych danych z archiwum PACS w postaci skompresowanej oraz nie skompresowanej
	TAK 
	
	

	54
	Współpraca z urządzeniami typu „duplikator” do automatycznego nagrywania badań na płytach CD/DVD
	TAK 
	
	

	55
	Możliwość zlecania nagrywania badań na urządzenie typu "duplikator", które kolejkuje badania i nagrywa je wg mechanizmu FIFO
	TAK 
	
	

	56
	Możliwość nagrywania, za pomocą automatycznego „duplikatora”, płyt CD/DVD dla pacjentów z wybranym zestawem badań obrazowych (obrazy w standardzie DICOM wraz z opisami) i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC
	TAK
	
	

	57
	Możliwość jednoczesnej współpracy z wieloma urządzeniami typu "duplikator".
	TAK 
	
	

	58
	Możliwość powiązania stacji roboczej ze wskazanym urządzeniami typu "duplikator" gdy do systemu podłączonych jest ich więcej niż jeden.
	TAK
	
	

	59
	Dane do nadruku etykiet na CD oraz DVD nagrywanych dla pacjenta przez robot automatyczny:

· imię i nazwisko pacjenta,

· PESEL pacjenta,

· rodzaj badania,

· data badania,

· nazwa instytucji,

· logo instytucji (możliwość dołączenia innych elementów graficznych)
	TAK 
	
	

	60
	Nagrywanie wyników badań następuje bezpośrednio z aplikacji RIS lub PACS i nie wymaga uruchamiania dodatkowego oprogramowania.
	TAK 
	
	

	61
	Możliwość selektywnego nagrywania wyników badań dla pacjenta (jednoseryjny zapis wielu wyników badań dla pacjenta)
	TAK 
	
	

	62
	Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest w polskiej wersji językowej.
	TAK
	
	

	63
	Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów jest kompatybilna min. z MS Windows10 lub równoważny
	TAK (PODAĆ)
	
	

	64
	Przeglądarka obrazów DICOM dla systemu dystrybucji obrazów na placówki  oraz wypalana na płycie z badaniem dla pacjentów posiada minimum następujące funkcje:

· możliwość wyświetlania kilku zdjęć na ekranie

· płynne powiększanie obrazu

· zmiana kontrastu i jasności obrazu

· płynne przesuwanie obrazu

· przeglądarka kinowa

· możliwość szybkiego powrotu do stanu obrazu sprzed modyfikacji

· obrót obrazu o kąt 90, 180, 270, stopni

· odbicie lustrzane pionowe i poziome

· wyświetlanie obrazu w projekcji negatyw/pozytyw
	TAK
	
	

	65
	Udostępnianie obrazów w jakości diagnostycznej i referencyjnej
	TAK 
	
	

	66
	Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika wykonanego i zatwierdzonego opisu badania.
	TAK 
	
	

	67
	Możliwość zarządzania automatyczną dystrybucja badań radiologicznych. Możliwość określania, na które stacje diagnostyczne będą niezależnie przesyłane określone obrazy DICOM
	TAK 
	
	

	68
	Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia) każdego obrazu na ekranie użytkownika
	TAK 
	
	

	V b
	Rejestracja Radiologiczna RIS

	69
	Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ
	TAK 
	
	

	70
	Wymiana danych z systemem HIS min. w zakresie kolejek oczekujących i list roboczych.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	71
	Planowanie i rejestracja badania dla określonej pracowni z możliwością wykorzystania i definiowania terminarza oraz zmiany terminów badań na każdym etapie, aż do jego wykonania.
	TAK 
	
	

	72
	Możliwość zaplanowania wykonania badania z dokładnością do minuty wykonania np. 12:25.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	73
	Możliwość zmiany badania zleconego w RIS przez użytkownika.
	TAK 
	
	

	74
	Możliwość ustalenia czasu trwania badania indywidualnie dla każdego pacjenta.
	TAK 
	
	

	75
	Możliwość anulowania terminu zaplanowanego badania
	TAK 
	
	

	76
	Możliwość przywrócenia do aktywności anulowanego badania diagnostycznego
	TAK 
	
	

	77
	Możliwość zmiany terminu badania bez konieczności ponownego rejestrowania pacjenta.
	TAK 
	
	

	78
	Przegląd oraz możliwość wydruku listy pacjentów do badania w wybranym dniu do danej pracowni.
	TAK 
	
	

	79
	Automatyczne nadawanie kolejnych numerów badań w Księdze Pracowni (system musi zapewniać unikalność numeracji).
	TAK 
	
	

	80
	Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL.
	TAK 
	
	

	81
	System automatycznie uzupełnia płeć oraz datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL.
	TAK 
	
	

	82
	Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu.
	TAK 
	
	

	83
	Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru NIP i REGON.
	TAK 
	
	

	84
	Automatyczne przypisanie procedury ICD9 (zgodnej z obowiązującym słownikiem) do wyniku badania.
	TAK 
	
	

	85
	Poprawne sortowanie list roboczych w pracowniach z uwzględnieniem polskich czcionek.
	TAK 
	
	

	86
	Wprowadzenie wyników i opisu badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego.
	TAK 
	
	

	87
	Możliwość kilkuetapowego wprowadzania wyniku badania.
	TAK 
	
	

	88
	Możliwość tworzenia statusów określających postęp w wykonaniu badania (np. do wykonania, do opisu, zakończone itp.)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	89
	Automatyczna aktualizacja statusu badania w zależności od etapu badania (np. do wykonania, do opisu, zakończone itp.)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	90
	Możliwość tworzenia wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca.
	TAK 
	
	

	91
	Wzorce opisów są indywidualnie przypisane do procedury i użytkownika tworzącego wzorzec.
	TAK 
	
	

	92
	Możliwość zapisu obrazu na lokalnym komputerze PC.
	TAK 
	
	

	93
	Dostęp do wykazu pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z możliwością ich wydruku.
	TAK 
	
	

	94
	Możliwość automatycznego przenoszenia informacji identyfikujących technika wykonującego badanie z konsoli urządzenia generującego obrazy do systemu
	TAK 
	
	

	95
	Możliwość wprowadzania informacji identyfikujących technika wykonującego badanie
	TAK 
	
	

	96
	Możliwość włączenia wymogu wprowadzenia danych identyfikujących technika wykonującego badania
	TAK 
	
	

	97
	Możliwość automatycznego przenoszenia danych o ekspozycjach badania z konsoli urządzenia generującego obrazy do systemu
	TAK 
	
	

	98
	Możliwość wprowadzania do systemu danych o ekspozycjach badania.
	TAK 
	
	

	99
	Możliwość wydruku wyników badań bieżących i znajdujących się w archiwum z oznaczeniem daty wygenerowania wydruku.
	TAK 
	
	

	100
	Możliwość umieszczenia logo pracowni na wydruku wyników badań dla pacjenta
	TAK 
	
	

	101
	Możliwość umieszczenia na wydruku wyniku badania dla pacjenta danych jednostki kierującej oraz danych lekarza kierującego
	TAK 
	
	

	102
	Wydruk wyniku dla pacjenta z możliwością wyboru dowolnego formatu
	TAK 
	
	

	103
	Możliwość wyświetlenia wszystkich epizodów pacjenta w jednym rekordzie danych medycznych
	TAK 
	
	

	104
	Wyszukiwanie pacjenta co najmniej wg kryteriów:

· numer pacjenta

· PESEL pacjenta

· Nazwisko pacjenta

· Imię pacjenta

· data urodzenia
	TAK (PODAĆ)
	
	

	105
	Wyszukiwanie pacjenta w archiwum co najmniej wg kryteriów:

· przedział czasu

· numer pacjenta

· nazwisko pacjenta

· imię pacjenta

· nazwa badania

· wykonujący badanie
	TAK (PODAĆ)
	
	

	106
	Możliwość filtrowania list roboczych wg kryteriów:

· Dane pacjenta

· Data badania

· Status badania
	TAK 
	
	

	107
	Możliwość prezentacji na liście roboczej informacji o data i godzinie rozpoczęcia badania.
	TAK 
	
	

	108
	Możliwość wykonywania raportów w zakresie minimum:

· Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące

· Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących

· Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających

· Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących

· Wykaz badań z podziałem na procedury

· Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących oraz badanie

· Wykaz liczby badań wg ośrodka zlecającego zbiorcze
	TAK (PODAĆ)
	
	

	109
	Możliwość odnotowania informacji o lekarzu nadzorującym wykonanie badania.
	TAK 
	
	

	110
	Możliwość zmiany zlecenia badania zarejestrowanego w RIS
	TAK 
	
	

	111
	Możliwość odnotowania w wyniku badania informacji o lekarzu nadzorującym opisanie badania.
	TAK 
	
	

	112
	Możliwość wydruku przygotowanych zestawień oraz ich eksportowania przynajmniej w formacie XLS, XML i TXT, PDF.
	TAK (PODAĆ)
	
	

	113
	System w prosty sposób (za pomocą filtrów) umożliwia znalezienie pacjenta na dowolnym ze statusów badania (planowane, wykonane itp.)
	TAK (PODAĆ)
	
	

	114
	Możliwość skanowania skierowań papierowych, dołączania ich do rekordu pacjenta oraz prezentowania lekarzowi opisującemu
	TAK 
	
	

	115
	DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych.
	TAK 
	
	

	116
	Możliwość importu badań w formacie DICOM z powszechnych zewnętrznych nośników danych.
	TAK
	
	

	117
	Automatyczne przypisywanie importowanych obrazów DICOM pod pacjentów zaewidencjonowanych w systemie.
	TAK 
	
	

	118
	Możliwość zdefiniowania i wykorzystania ogólnodostępnych szablonów tekstów standardowych dostępnych w polach opisowych. Wstawianie tekstów za pomocą przypisanych skrótów klawiaturowych
	TAK 
	
	

	VI
	Modernizacja oprogramowania do endoskopii (z integracją z RIS/PACS)

	1
	Zamawiający wymaga modernizacji, aktualizacji do najnowszej wersji i integracji z systemem RIS/PACS oprogramowania do endoskopii 
	TAK
	
	

	2
	Aktualizacja posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania IRIS do bieżącej wersji
	TAK
	
	

	3
	Włączenie modułu HL7
	TAK
	
	

	4
	Włączenie modułu DICOM
	TAK
	
	

	5
	Integracja z RIS/PACS
	TAK
	
	

	6
	Możliwość bezpośredniego podłączenia urządzeń medycznych
	TAK
	
	

	7
	Możliwość generowania eSkierowań
	TAK
	
	

	8
	Możliwość edycji zdjęć bezpośrednio po ich zrobieniu

- zmiana kontrastu

- dopasowanie jasności

- nałożenie kolorowych filtrów
	TAK
	
	

	9
	Możliwość przechowywania dokumentacji medycznej pozwalającej na szybki wgląd w historię choroby pacjenta
	TAK
	
	

	10
	Możliwość zarządzania terminarzem wizyt uwzględniającym godziny pracy lekarzy
	TAK
	
	

	11
	Zapis diagnozy i procedury wg kodów ICD-10 oraz ICD-9
	TAK
	
	

	12
	Możliwość generacji i druku raportu z wizyty oraz ich późniejszy wydruk (wydruk zawierający wybrane dane medyczne, w tym zdjęcia i klatki z sekwencji wideo z opisem)
	TAK
	
	

	13
	Włączenie integracji z innymi szpitalnymi systemami informatycznymi obsługującymi protokół HL7
	TAK
	
	

	VII
	Modernizacja systemu RIS/PACS (e-portal pacjenta)
Zamawiający wymaga dostawy i integracji z systemem RIS/PACS ePortalu Pacjenta zapewniającego dostęp do eUsług w systemie RIS/PACS

	1
	Możliwość założenia indywidualnego konta pacjenta na portalu systemu RIS/PACS
	TAK 
	
	

	2
	Autentykacja pacjenta z wykorzystaniem profilu zaufanego
	TAK 
	
	

	3
	Możliwość zarezerwowania terminu badania w wybranej pracowni diagnostycznej
	TAK 
	
	

	4
	Prezentacja wolnych terminy dla wybranych badań
	TAK 
	
	

	5
	Generowanie powiadomień SMSem oraz e-mailem o wykonanej rezerwacji
	TAK 
	
	

	6
	Możliwość pobrania potwierdzenia rezerwacji terminu badania
	TAK 
	
	

	7
	Generowanie komunikatów SMS oraz email przypominających o zbliżającym się terminie badania
	TAK 
	
	

	8
	Możliwość dołączenia skierowania na badanie w formie skanu
	TAK 
	
	

	9
	Dostęp do wyniku opisowego badania
	TAK 
	
	

	10
	Możliwość pobrania obrazów wykonanych podczas badania i zapisania ich na lokalnym dysku własnego komputera
	TAK 
	
	

	VIII
	PLATFORMA SYSTEMOWA I BAZODANOWA

	1
	Oprogramowanie systemowe i bazodanowe

System Windows 2022 Server lub równoważny 

z zapewnieniem 15 licencji dostępowych

System MS SQL Server min. 2019 lub równoważny 

z zapewnieniem 15 licencji dostępowych
	TAK (PODAĆ)
	
	


Uwaga : w kolumnie “WYMAGANIA GRANICZNE” - TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty

          ..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy

	Lp
	Nazwa wyrobu/producent
	Ilość
	Cena netto

1 szt. 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	Technologie informacyjno-komunikacyjne (sprzęt i oprogramowanie), w tym:
	1 kpl.
	

	1a
	Serwer 
	2 szt.
	
	
	
	

	1b
	Macierz dyskowa (serwer)
	1 szt.
	
	
	
	

	1c
	Lekarska stacja diagnostyczna
	1 kpl.
	
	
	
	

	1d
	Duplikator do nagrywania płyt dla pacjenta 

z komputerem sterującym 

i oprogramowaniem
	1 kpl.
	
	
	
	

	1e
	Modernizacja systemu RIS/PACS 

(z integracją z HIS)
	1 szt.
	
	
	
	

	1f
	Modernizacja oprogramowania 
do endoskopii
	1 szt.
	
	
	
	

	1g
	Modernizacja systemu RIS/PACS 

(e-portal pacjenta)
	1 szt.
	
	
	
	

	1h
	Platforma systemowa i bazodanowa
	1 szt.
	
	
	
	

	Razem
	
	x
	


Zamawiający dopuszcza dołączenie do formularza ofertowego szczegółowej specyfikacji asortymentowo-cenowej w przypadku wystąpienia różnych stawek podatku VAT.

..................................................................

podpis uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy
PAGE  
51

